I. PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU

II. KẾT QUẢ

1. Ảnh hưởng đến chỉ số huyết thanh

| Chỉ số | N | PPA Trung vị (IQR) [Min - Max] | PPB Trung vị (IQR) [Min - Max] | P-value (Wilcoxon Signed-Rank test) | Độ lệch PPB-PPA (Bias) | 95% CI của Bias |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Chỉ số H | 40 | 0.00 (2.00) [0.00 - 8.00] | 0.00 (1.00) [0.00 - 12.00] | 0.653 | 0.00 | [-0.50, 0.00] |
| Chỉ số L | 40 | 13.00 (6.00) [7.00 - 19.00] | 13.00 (4.25) [8.00 - 19.00] | 0.682 | -0.50 | [-2.00, 1.00] |
| Chỉ số I | 40 | 1.00 (0.00) [1.00 - 2.00] | 1.00 (0.00) [1.00 - 2.00] | 1.000 | 0.00 | [0.00, 0.00] |

Nhận xét: Kết quả kiểm định Wilcoxon Signed-Rank (N = 40) cho thấy sự tương đồng giữa Phương pháp vận chuyển thủ công (PPA) và Phương pháp vận chuyển bằng khí nén  (PPB) đối với cả 3 chỉ số huyết thanh (H, L, I). Cụ thể, tất cả các chỉ số đều nhận giá trị p > 0.05, với khoảng tin cậy 95% của Độ lệch (Bias) có chứa hoặc bằng giá trị 0, cho thấy chênh lệch giữa hai phương pháp là không có ý nghĩa thống kê.

2. Ảnh hưởng đến chỉ số hóa sinh

2.1 Đánh giá sự khác biệt kết quả chỉ số hóa sinh

| Chỉ số | N | PPA Mean ± SD | PPB Mean ± SD | P-value (Paired t-test) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| AST (U/L) | 40 | 23.43 ± 9.23 | 22.46 ± 9.27 | 0.000 |
| LDH (U/L) | 40 | 186.68 ± 34.13 | 179.18 ± 32.95 | 0.003 |
| Kali (mmol/L) | 39 | 3.89 ± 0.22 | 3.90 ± 0.22 | 0.605 |

Nhận xét: Kết quả kiểm định Paired t-test so sánh các chỉ số hóa sinh giữa Phương pháp A (PPA) và Phương pháp B (PPB) ghi nhận sự khác biệt có ý nghĩa thống kê đối với AST và LDH với p lần lượt là 0.000 và 0.003, trong khi chỉ số Kali thể hiện sự tương đồng cao giữa hai phương pháp (p=0.605)

Nhận xét:

1. Đồ thị khác biệt tỷ lệ:

Biểu đồ Histogram + Kiểm định Phân bố  Shapiro-Wilk có p-value > 0.05  phân bố chuẩn trên toàn khoảng nồng độ khảo sát

Độ lệch dương/âm,

Khoảng 95% CI có chứa giá trị 0  lệch không đổi

Khoảng giới hạn độ lệch

2. Đồ thị hồi quy Passing Blok

95% độ dốc chứa 1  sai số tỷ lệ

95% giá trị chặn chứa 0  sai số tuyệt đối

R

Bootstrap

Phương trình dự báo độ lệch tại điểm nồng độ quyết định lâm sàng  xu hướng tăng/ giảm theo mức nồng độ?

2.2 Đánh giá mức độ khác biệt

| Chỉ số | Nồng độ | Độ lệch Tỷ lệ (%) | 95% CI Độ lệch Tỷ lệ (%) | Mức độ lệch tối ưu |  | Mức độ lệch mong muốn |  | Mức độ lệch tối thiểu |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Giá trị ngưỡng | Phân loại | Giá trị ngưỡng | Phân loại | Giá trị ngưỡng | Phân loại |
| Mức độ khác biệt trên toàn khoảng nồng độ khảo sát |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| AST (U/L) | [11.30 - 69.80] | -4.37% | [-5.75, -2.98]% | 2.70% | E | 5.40% | C | 8.00% | B |
| LDH (U/L) | [130.00 - 272.00] | -3.68% | [-6.06, -1.31]% | 1.60% | D | 3.10% | D | 4.70% | C |
| Kali (mmol/L) | [3.20 - 4.34] | 0.24% | [-0.58, 1.06]% | 0.80% | C | 1.70% | A | 2.50% | A |
| Mức độ khác biệt tại các nồng độ quyết định lâm sàng |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| AST (U/L) | 32.00 | -3.85% | [-6.17%, -1.96%] | 2.70% | D | 5.40% | C | 8.00% | B |
| AST (U/L) | 40.00 | -3.41% | [-6.36%, -1.09%] | 2.70% | D | 5.40% | C | 8.00% | B |
| AST (U/L) | 400.00 | -2.08% | [-7.61%, 3.00%] | 2.70% | C | 5.40% | C | 8.00% | A |
| LDH (U/L) | 135.00 | 0.64% | [-5.83%, 4.76%] | 1.60% | C | 3.10% | C | 4.70% | C |
| LDH (U/L) | 225.00 | -5.83% | [-10.14%, -0.35%] | 1.60% | D | 3.10% | D | 4.70% | D |
| Kali (mmol/L) | 3.00 | 3.83% | [-2.28%, 11.46%] | 0.80% | E | 1.70% | E | 2.50% | D |
| Kali (mmol/L) | 3.40 | 2.06% | [-1.16%, 5.94%] | 0.80% | E | 1.70% | D | 2.50% | C |
| Kali (mmol/L) | 4.50 | -1.17% | [-4.00%, 1.51%] | 0.80% | E | 1.70% | C | 2.50% | C |
| Kali (mmol/L) | 6.00 | -3.59% | [-11.50%, 3.22%] | 0.80% | E | 1.70% | E | 2.50% | E |

Nhận xét:

III. BÀN LUẬN