## Khác biệt tuyệt đối (Abs)
Tập Dữ Liệu | Phương pháp Tham chiếu (X-axis / %) | Chỉ số | N gốc | Shapiro-Wilk p-value | Kết quả Phân bố & Loại Lạc | Số lượng số lạc phát hiện (GESD) | Số lượng số lạc đã loại bỏ | N phân tích cuối | Phương pháp Thống kê | PPA Mean ± SD | PPB Mean ± SD | PPA Median (IQR) [Min - Max] | PPB Median (IQR) [Min - Max] | Phương pháp Kiểm định Khác biệt | Giá trị Thống kê (Statistic) | P-value (Khác biệt) | Kết luận Ý nghĩa Thống kê | Loại Giá trị Bias Đang dùng | Độ lệch (Bias) | 95% CI của Bias | Lower LoA | Upper LoA | Ngưỡng B_max (Optimal) | Phân loại CLSI (Optimal) | Diễn giải Lâm sàng (Optimal) | Ngưỡng B_max (Desirable) | Phân loại CLSI (Desirable) | Diễn giải Lâm sàng (Desirable) | Ngưỡng B_max (Minimum) | Phân loại CLSI (Minimum) | Diễn giải Lâm sàng (Minimum)
Full Data | Phương pháp Tham chiếu PPA | Chỉ số H | 33 | N/A | Biến số nguyên (Không kiểm định số lạc/phân bố chuẩn) | 0 | 0 | 33 | Số nguyên (Non-parametric Bootstrap) | 4.88 ± 2.88 | 4.03 ± 2.58 | 4.00 (3.00) [0.00 - 14.00] | 4.00 (3.00) [0.00 - 10.00] | Wilcoxon Signed-Rank test | 116.500 | 0.0460 | Có sự khác biệt có ý nghĩa thống kê (p < 0.05) | Median | -1.00 | [-2.00, 0.00] | -5.60 | 2.40 | N/A | N/A | Không áp dụng / Không khai báo B_max | N/A | N/A | Không áp dụng / Không khai báo B_max | N/A | N/A | Không áp dụng / Không khai báo B_max
Full Data | Trung bình 2 phương pháp (PPA+PPB)/2 | Chỉ số H | 33 | N/A | Biến số nguyên (Không kiểm định số lạc/phân bố chuẩn) | 0 | 0 | 33 | Số nguyên (Non-parametric Bootstrap) | 4.88 ± 2.88 | 4.03 ± 2.58 | 4.00 (3.00) [0.00 - 14.00] | 4.00 (3.00) [0.00 - 10.00] | Wilcoxon Signed-Rank test | 116.500 | 0.0460 | Có sự khác biệt có ý nghĩa thống kê (p < 0.05) | Median | -1.00 | [-2.00, 0.00] | -5.60 | 2.40 | N/A | N/A | Không áp dụng / Không khai báo B_max | N/A | N/A | Không áp dụng / Không khai báo B_max | N/A | N/A | Không áp dụng / Không khai báo B_max
Full Data | Phương pháp Tham chiếu PPA | Chỉ số L | 33 | N/A | Biến số nguyên (Không kiểm định số lạc/phân bố chuẩn) | 0 | 0 | 33 | Số nguyên (Non-parametric Bootstrap) | 17.45 ± 8.65 | 16.45 ± 10.27 | 15.00 (12.00) [5.00 - 38.00] | 16.00 (12.00) [1.00 - 52.00] | Wilcoxon Signed-Rank test | 199.000 | 0.2229 | Khác biệt không có ý nghĩa thống kê (p >= 0.05) | Median | -2.00 | [-3.00, 0.00] | -12.60 | 11.60 | N/A | N/A | Không áp dụng / Không khai báo B_max | N/A | N/A | Không áp dụng / Không khai báo B_max | N/A | N/A | Không áp dụng / Không khai báo B_max
Full Data | Trung bình 2 phương pháp (PPA+PPB)/2 | Chỉ số L | 33 | N/A | Biến số nguyên (Không kiểm định số lạc/phân bố chuẩn) | 0 | 0 | 33 | Số nguyên (Non-parametric Bootstrap) | 17.45 ± 8.65 | 16.45 ± 10.27 | 15.00 (12.00) [5.00 - 38.00] | 16.00 (12.00) [1.00 - 52.00] | Wilcoxon Signed-Rank test | 199.000 | 0.2229 | Khác biệt không có ý nghĩa thống kê (p >= 0.05) | Median | -2.00 | [-3.00, -1.00] | -12.60 | 11.60 | N/A | N/A | Không áp dụng / Không khai báo B_max | N/A | N/A | Không áp dụng / Không khai báo B_max | N/A | N/A | Không áp dụng / Không khai báo B_max
Full Data | Phương pháp Tham chiếu PPA | Chỉ số I | 33 | N/A | Biến số nguyên (Không kiểm định số lạc/phân bố chuẩn) | 0 | 0 | 33 | Số nguyên (Non-parametric Bootstrap) | 1.09 ± 0.38 | 1.82 ± 4.00 | 1.00 (0.00) [0.00 - 2.00] | 1.00 (0.00) [1.00 - 24.00] | Wilcoxon Signed-Rank test | 0.000 | 0.1797 | Khác biệt không có ý nghĩa thống kê (p >= 0.05) | Median | 0.00 | [0.00, 0.00] | 0.00 | 5.40 | N/A | N/A | Không áp dụng / Không khai báo B_max | N/A | N/A | Không áp dụng / Không khai báo B_max | N/A | N/A | Không áp dụng / Không khai báo B_max
Full Data | Trung bình 2 phương pháp (PPA+PPB)/2 | Chỉ số I | 33 | N/A | Biến số nguyên (Không kiểm định số lạc/phân bố chuẩn) | 0 | 0 | 33 | Số nguyên (Non-parametric Bootstrap) | 1.09 ± 0.38 | 1.82 ± 4.00 | 1.00 (0.00) [0.00 - 2.00] | 1.00 (0.00) [1.00 - 24.00] | Wilcoxon Signed-Rank test | 0.000 | 0.1797 | Khác biệt không có ý nghĩa thống kê (p >= 0.05) | Median | 0.00 | [0.00, 0.00] | 0.00 | 5.40 | N/A | N/A | Không áp dụng / Không khai báo B_max | N/A | N/A | Không áp dụng / Không khai báo B_max | N/A | N/A | Không áp dụng / Không khai báo B_max
Full Data | Phương pháp Tham chiếu PPA | Potassium (K+) | 33 | 0.348 | Chuẩn ban đầu (Không có số lạc) | 0 | 0 | 33 | Phân bố chuẩn (Parametric - Mean ± 1.96 SD) | 4.11 ± 0.33 | 4.12 ± 0.28 | 4.03 (0.36) [3.63 - 4.97] | 4.10 (0.45) [3.60 - 4.70] | Paired t-test | -0.593 | 0.5570 | Khác biệt không có ý nghĩa thống kê (p >= 0.05) | Mean | 0.01 | [-0.03, 0.06] | -0.27 | 0.30 | 0.05 | C | Nghi ngờ chấp nhận (Bias <= B_max nhưng CI vượt B_max) | 0.10 | A | Hoàn toàn chấp nhận được (Bias không khác 0 và CI <= B_max) | 0.15 | A | Hoàn toàn chấp nhận được (Bias không khác 0 và CI <= B_max)
Full Data | Trung bình 2 phương pháp (PPA+PPB)/2 | Potassium (K+) | 33 | 0.348 | Chuẩn ban đầu (Không có số lạc) | 0 | 0 | 33 | Phân bố chuẩn (Parametric - Mean ± 1.96 SD) | 4.11 ± 0.33 | 4.12 ± 0.28 | 4.03 (0.36) [3.63 - 4.97] | 4.10 (0.45) [3.60 - 4.70] | Paired t-test | -0.593 | 0.5570 | Khác biệt không có ý nghĩa thống kê (p >= 0.05) | Mean | 0.01 | [-0.03, 0.06] | -0.27 | 0.30 | 0.05 | C | Nghi ngờ chấp nhận (Bias <= B_max nhưng CI vượt B_max) | 0.10 | A | Hoàn toàn chấp nhận được (Bias không khác 0 và CI <= B_max) | 0.15 | A | Hoàn toàn chấp nhận được (Bias không khác 0 và CI <= B_max)
Full Data | Phương pháp Tham chiếu PPA | Sodium (Na+) | 33 | 0.002 | Không chuẩn (Không có số lạc) | 0 | 0 | 33 | Không chuẩn (Non-parametric Bootstrap) | 140.70 ± 1.83 | 140.58 ± 1.73 | 141.00 (3.00) [137.00 - 145.00] | 141.00 (2.00) [137.00 - 143.00] | Wilcoxon Signed-Rank test | 53.500 | 0.4296 | Khác biệt không có ý nghĩa thống kê (p >= 0.05) | Median | 0.00 | [0.00, 0.00] | -2.00 | 1.20 | N/A | N/A | Không áp dụng / Không khai báo B_max | N/A | N/A | Không áp dụng / Không khai báo B_max | N/A | N/A | Không áp dụng / Không khai báo B_max
Full Data | Trung bình 2 phương pháp (PPA+PPB)/2 | Sodium (Na+) | 33 | 0.002 | Không chuẩn (Không có số lạc) | 0 | 0 | 33 | Không chuẩn (Non-parametric Bootstrap) | 140.70 ± 1.83 | 140.58 ± 1.73 | 141.00 (3.00) [137.00 - 145.00] | 141.00 (2.00) [137.00 - 143.00] | Wilcoxon Signed-Rank test | 53.500 | 0.4296 | Khác biệt không có ý nghĩa thống kê (p >= 0.05) | Median | 0.00 | [0.00, 0.00] | -2.00 | 1.20 | N/A | N/A | Không áp dụng / Không khai báo B_max | N/A | N/A | Không áp dụng / Không khai báo B_max | N/A | N/A | Không áp dụng / Không khai báo B_max
Full Data | Phương pháp Tham chiếu PPA | Chloride (Cl-) | 33 | 0.896 | Chuẩn ban đầu (Không có số lạc) | 0 | 0 | 33 | Phân bố chuẩn (Parametric - Mean ± 1.96 SD) | 102.87 ± 2.62 | 102.68 ± 2.49 | 102.80 (2.90) [97.50 - 108.20] | 102.70 (3.20) [98.10 - 107.70] | Paired t-test | 1.313 | 0.1985 | Khác biệt không có ý nghĩa thống kê (p >= 0.05) | Mean | -0.18 | [-0.45, 0.09] | -1.74 | 1.38 | N/A | N/A | Không áp dụng / Không khai báo B_max | N/A | N/A | Không áp dụng / Không khai báo B_max | N/A | N/A | Không áp dụng / Không khai báo B_max
Full Data | Trung bình 2 phương pháp (PPA+PPB)/2 | Chloride (Cl-) | 33 | 0.896 | Chuẩn ban đầu (Không có số lạc) | 0 | 0 | 33 | Phân bố chuẩn (Parametric - Mean ± 1.96 SD) | 102.87 ± 2.62 | 102.68 ± 2.49 | 102.80 (2.90) [97.50 - 108.20] | 102.70 (3.20) [98.10 - 107.70] | Paired t-test | 1.313 | 0.1985 | Khác biệt không có ý nghĩa thống kê (p >= 0.05) | Mean | -0.18 | [-0.45, 0.09] | -1.74 | 1.38 | N/A | N/A | Không áp dụng / Không khai báo B_max | N/A | N/A | Không áp dụng / Không khai báo B_max | N/A | N/A | Không áp dụng / Không khai báo B_max
Full Data [Gốc] | Phương pháp Tham chiếu PPA | AST | 33 | 0.000 | Dữ liệu gốc (Phát hiện 1 số lạc, giữ nguyên) | 1 | 0 | 33 | Không chuẩn (Non-parametric Bootstrap) | 30.09 ± 43.42 | 30.59 ± 44.29 | 20.80 (4.90) [12.00 - 267.20] | 21.30 (5.80) [11.10 - 272.60] | Wilcoxon Signed-Rank test | 122.500 | 0.0139 | Có sự khác biệt có ý nghĩa thống kê (p < 0.05) | Median | 0.40 | [-0.10, 0.90] | -0.92 | 2.36 | 1.50 | A | Hoàn toàn chấp nhận được (Bias không khác 0 và CI <= B_max) | 3.00 | A | Hoàn toàn chấp nhận được (Bias không khác 0 và CI <= B_max) | 4.50 | A | Hoàn toàn chấp nhận được (Bias không khác 0 và CI <= B_max)
Full Data [Loại 1 số lạc] | Phương pháp Tham chiếu PPA | AST | 33 | 0.104 | Đã loại 1 số lạc GESD (Chuẩn) | 1 | 1 | 32 | Phân bố chuẩn (Parametric - Mean ± 1.96 SD) | 22.68 ± 8.72 | 23.03 ± 8.76 | 20.70 (4.40) [12.00 - 55.60] | 21.20 (4.95) [11.10 - 55.50] | Paired t-test | -2.571 | 0.0152 | Có sự khác biệt có ý nghĩa thống kê (p < 0.05) | Mean | 0.34 | [0.08, 0.60] | -1.13 | 1.81 | 1.50 | B | Chấp nhận được (Bias có ý nghĩa nhưng CI <= B_max) | 3.00 | B | Chấp nhận được (Bias có ý nghĩa nhưng CI <= B_max) | 4.50 | B | Chấp nhận được (Bias có ý nghĩa nhưng CI <= B_max)
Full Data [Gốc] | Trung bình 2 phương pháp (PPA+PPB)/2 | AST | 33 | 0.000 | Dữ liệu gốc (Phát hiện 1 số lạc, giữ nguyên) | 1 | 0 | 33 | Không chuẩn (Non-parametric Bootstrap) | 30.09 ± 43.42 | 30.59 ± 44.29 | 20.80 (4.90) [12.00 - 267.20] | 21.30 (5.80) [11.10 - 272.60] | Wilcoxon Signed-Rank test | 122.500 | 0.0139 | Có sự khác biệt có ý nghĩa thống kê (p < 0.05) | Median | 0.40 | [-0.10, 0.90] | -0.92 | 2.36 | 1.50 | A | Hoàn toàn chấp nhận được (Bias không khác 0 và CI <= B_max) | 3.00 | A | Hoàn toàn chấp nhận được (Bias không khác 0 và CI <= B_max) | 4.50 | A | Hoàn toàn chấp nhận được (Bias không khác 0 và CI <= B_max)
Full Data [Loại 1 số lạc] | Trung bình 2 phương pháp (PPA+PPB)/2 | AST | 33 | 0.104 | Đã loại 1 số lạc GESD (Chuẩn) | 1 | 1 | 32 | Phân bố chuẩn (Parametric - Mean ± 1.96 SD) | 22.68 ± 8.72 | 23.03 ± 8.76 | 20.70 (4.40) [12.00 - 55.60] | 21.20 (4.95) [11.10 - 55.50] | Paired t-test | -2.571 | 0.0152 | Có sự khác biệt có ý nghĩa thống kê (p < 0.05) | Mean | 0.34 | [0.08, 0.60] | -1.13 | 1.81 | 1.50 | B | Chấp nhận được (Bias có ý nghĩa nhưng CI <= B_max) | 3.00 | B | Chấp nhận được (Bias có ý nghĩa nhưng CI <= B_max) | 4.50 | B | Chấp nhận được (Bias có ý nghĩa nhưng CI <= B_max)
Full Data | Phương pháp Tham chiếu PPA | LDH | 33 | 0.894 | Chuẩn ban đầu (Không có số lạc) | 0 | 0 | 33 | Phân bố chuẩn (Parametric - Mean ± 1.96 SD) | 183.55 ± 49.11 | 182.82 ± 47.75 | 165.00 (43.00) [134.00 - 336.00] | 163.00 (34.00) [123.00 - 318.00] | Paired t-test | 0.281 | 0.7808 | Khác biệt không có ý nghĩa thống kê (p >= 0.05) | Mean | -0.73 | [-5.81, 4.35] | -29.91 | 28.46 | N/A | N/A | Không áp dụng / Không khai báo B_max | N/A | N/A | Không áp dụng / Không khai báo B_max | N/A | N/A | Không áp dụng / Không khai báo B_max
Full Data | Trung bình 2 phương pháp (PPA+PPB)/2 | LDH | 33 | 0.894 | Chuẩn ban đầu (Không có số lạc) | 0 | 0 | 33 | Phân bố chuẩn (Parametric - Mean ± 1.96 SD) | 183.55 ± 49.11 | 182.82 ± 47.75 | 165.00 (43.00) [134.00 - 336.00] | 163.00 (34.00) [123.00 - 318.00] | Paired t-test | 0.281 | 0.7808 | Khác biệt không có ý nghĩa thống kê (p >= 0.05) | Mean | -0.73 | [-5.81, 4.35] | -29.91 | 28.46 | N/A | N/A | Không áp dụng / Không khai báo B_max | N/A | N/A | Không áp dụng / Không khai báo B_max | N/A | N/A | Không áp dụng / Không khai báo B_max
Full Data [Gốc] | Phương pháp Tham chiếu PPA | TEST | 78 | 0.000 | Dữ liệu gốc (Phát hiện 11 số lạc, giữ nguyên) | 11 | 0 | 78 | Không chuẩn (Non-parametric Bootstrap) | 8.91 ± 16.34 | 9.14 ± 17.54 | 1.77 (11.50) [0.00 - 91.23] | 1.89 (11.38) [0.00 - 99.80] | Wilcoxon Signed-Rank test | 1410.000 | 0.5157 | Khác biệt không có ý nghĩa thống kê (p >= 0.05) | Median | 0.01 | [-0.01, 0.01] | -1.74 | 3.69 | N/A | N/A | Không áp dụng / Không khai báo B_max | N/A | N/A | Không áp dụng / Không khai báo B_max | N/A | N/A | Không áp dụng / Không khai báo B_max
Full Data [Loại 11 số lạc] | Phương pháp Tham chiếu PPA | TEST | 78 | 0.000 | Đã loại 11 số lạc GESD (Không chuẩn) | 11 | 11 | 67 | Không chuẩn (Non-parametric Bootstrap) | 4.01 ± 6.21 | 4.01 ± 6.19 | 1.04 (5.11) [0.00 - 26.16] | 0.95 (5.16) [0.00 - 26.58] | Wilcoxon Signed-Rank test | 982.000 | 0.3267 | Khác biệt không có ý nghĩa thống kê (p >= 0.05) | Median | 0.01 | [-0.00, 0.01] | -0.56 | 0.45 | N/A | N/A | Không áp dụng / Không khai báo B_max | N/A | N/A | Không áp dụng / Không khai báo B_max | N/A | N/A | Không áp dụng / Không khai báo B_max
Full Data [Gốc] | Trung bình 2 phương pháp (PPA+PPB)/2 | TEST | 78 | 0.000 | Dữ liệu gốc (Phát hiện 11 số lạc, giữ nguyên) | 11 | 0 | 78 | Không chuẩn (Non-parametric Bootstrap) | 8.91 ± 16.34 | 9.14 ± 17.54 | 1.77 (11.50) [0.00 - 91.23] | 1.89 (11.38) [0.00 - 99.80] | Wilcoxon Signed-Rank test | 1410.000 | 0.5157 | Khác biệt không có ý nghĩa thống kê (p >= 0.05) | Median | 0.01 | [-0.01, 0.01] | -1.74 | 3.69 | N/A | N/A | Không áp dụng / Không khai báo B_max | N/A | N/A | Không áp dụng / Không khai báo B_max | N/A | N/A | Không áp dụng / Không khai báo B_max
Full Data [Loại 11 số lạc] | Trung bình 2 phương pháp (PPA+PPB)/2 | TEST | 78 | 0.000 | Đã loại 11 số lạc GESD (Không chuẩn) | 11 | 11 | 67 | Không chuẩn (Non-parametric Bootstrap) | 4.01 ± 6.21 | 4.01 ± 6.19 | 1.04 (5.11) [0.00 - 26.16] | 0.95 (5.16) [0.00 - 26.58] | Wilcoxon Signed-Rank test | 982.000 | 0.3267 | Khác biệt không có ý nghĩa thống kê (p >= 0.05) | Median | 0.01 | [-0.00, 0.01] | -0.56 | 0.45 | N/A | N/A | Không áp dụng / Không khai báo B_max | N/A | N/A | Không áp dụng / Không khai báo B_max | N/A | N/A | Không áp dụng / Không khai báo B_max
Filtered 6 Analytes | Phương pháp Tham chiếu PPA | Chỉ số H | 33 | N/A | Biến số nguyên (Không kiểm định số lạc/phân bố chuẩn) | 0 | 0 | 33 | Số nguyên (Non-parametric Bootstrap) | 4.88 ± 2.88 | 4.03 ± 2.58 | 4.00 (3.00) [0.00 - 14.00] | 4.00 (3.00) [0.00 - 10.00] | Wilcoxon Signed-Rank test | 116.500 | 0.0460 | Có sự khác biệt có ý nghĩa thống kê (p < 0.05) | Median | -1.00 | [-2.00, 0.00] | -5.60 | 2.40 | N/A | N/A | Không áp dụng / Không khai báo B_max | N/A | N/A | Không áp dụng / Không khai báo B_max | N/A | N/A | Không áp dụng / Không khai báo B_max
Filtered 6 Analytes | Trung bình 2 phương pháp (PPA+PPB)/2 | Chỉ số H | 33 | N/A | Biến số nguyên (Không kiểm định số lạc/phân bố chuẩn) | 0 | 0 | 33 | Số nguyên (Non-parametric Bootstrap) | 4.88 ± 2.88 | 4.03 ± 2.58 | 4.00 (3.00) [0.00 - 14.00] | 4.00 (3.00) [0.00 - 10.00] | Wilcoxon Signed-Rank test | 116.500 | 0.0460 | Có sự khác biệt có ý nghĩa thống kê (p < 0.05) | Median | -1.00 | [-2.00, 1.00] | -5.60 | 2.40 | N/A | N/A | Không áp dụng / Không khai báo B_max | N/A | N/A | Không áp dụng / Không khai báo B_max | N/A | N/A | Không áp dụng / Không khai báo B_max
Filtered 6 Analytes | Phương pháp Tham chiếu PPA | Chỉ số L | 33 | N/A | Biến số nguyên (Không kiểm định số lạc/phân bố chuẩn) | 0 | 0 | 33 | Số nguyên (Non-parametric Bootstrap) | 17.45 ± 8.65 | 16.45 ± 10.27 | 15.00 (12.00) [5.00 - 38.00] | 16.00 (12.00) [1.00 - 52.00] | Wilcoxon Signed-Rank test | 199.000 | 0.2229 | Khác biệt không có ý nghĩa thống kê (p >= 0.05) | Median | -2.00 | [-3.00, 0.00] | -12.60 | 11.60 | N/A | N/A | Không áp dụng / Không khai báo B_max | N/A | N/A | Không áp dụng / Không khai báo B_max | N/A | N/A | Không áp dụng / Không khai báo B_max
Filtered 6 Analytes | Trung bình 2 phương pháp (PPA+PPB)/2 | Chỉ số L | 33 | N/A | Biến số nguyên (Không kiểm định số lạc/phân bố chuẩn) | 0 | 0 | 33 | Số nguyên (Non-parametric Bootstrap) | 17.45 ± 8.65 | 16.45 ± 10.27 | 15.00 (12.00) [5.00 - 38.00] | 16.00 (12.00) [1.00 - 52.00] | Wilcoxon Signed-Rank test | 199.000 | 0.2229 | Khác biệt không có ý nghĩa thống kê (p >= 0.05) | Median | -2.00 | [-3.00, -1.00] | -12.60 | 11.60 | N/A | N/A | Không áp dụng / Không khai báo B_max | N/A | N/A | Không áp dụng / Không khai báo B_max | N/A | N/A | Không áp dụng / Không khai báo B_max
Filtered 6 Analytes | Phương pháp Tham chiếu PPA | Chỉ số I | 33 | N/A | Biến số nguyên (Không kiểm định số lạc/phân bố chuẩn) | 0 | 0 | 33 | Số nguyên (Non-parametric Bootstrap) | 1.09 ± 0.38 | 1.82 ± 4.00 | 1.00 (0.00) [0.00 - 2.00] | 1.00 (0.00) [1.00 - 24.00] | Wilcoxon Signed-Rank test | 0.000 | 0.1797 | Khác biệt không có ý nghĩa thống kê (p >= 0.05) | Median | 0.00 | [0.00, 0.00] | 0.00 | 5.40 | N/A | N/A | Không áp dụng / Không khai báo B_max | N/A | N/A | Không áp dụng / Không khai báo B_max | N/A | N/A | Không áp dụng / Không khai báo B_max
Filtered 6 Analytes | Trung bình 2 phương pháp (PPA+PPB)/2 | Chỉ số I | 33 | N/A | Biến số nguyên (Không kiểm định số lạc/phân bố chuẩn) | 0 | 0 | 33 | Số nguyên (Non-parametric Bootstrap) | 1.09 ± 0.38 | 1.82 ± 4.00 | 1.00 (0.00) [0.00 - 2.00] | 1.00 (0.00) [1.00 - 24.00] | Wilcoxon Signed-Rank test | 0.000 | 0.1797 | Khác biệt không có ý nghĩa thống kê (p >= 0.05) | Median | 0.00 | [0.00, 0.00] | 0.00 | 5.40 | N/A | N/A | Không áp dụng / Không khai báo B_max | N/A | N/A | Không áp dụng / Không khai báo B_max | N/A | N/A | Không áp dụng / Không khai báo B_max
Filtered 6 Analytes | Phương pháp Tham chiếu PPA | Potassium (K+) | 33 | 0.348 | Chuẩn ban đầu (Không có số lạc) | 0 | 0 | 33 | Phân bố chuẩn (Parametric - Mean ± 1.96 SD) | 4.11 ± 0.33 | 4.12 ± 0.28 | 4.03 (0.36) [3.63 - 4.97] | 4.10 (0.45) [3.60 - 4.70] | Paired t-test | -0.593 | 0.5570 | Khác biệt không có ý nghĩa thống kê (p >= 0.05) | Mean | 0.01 | [-0.03, 0.06] | -0.27 | 0.30 | 0.05 | C | Nghi ngờ chấp nhận (Bias <= B_max nhưng CI vượt B_max) | 0.10 | A | Hoàn toàn chấp nhận được (Bias không khác 0 và CI <= B_max) | 0.15 | A | Hoàn toàn chấp nhận được (Bias không khác 0 và CI <= B_max)
Filtered 6 Analytes | Trung bình 2 phương pháp (PPA+PPB)/2 | Potassium (K+) | 33 | 0.348 | Chuẩn ban đầu (Không có số lạc) | 0 | 0 | 33 | Phân bố chuẩn (Parametric - Mean ± 1.96 SD) | 4.11 ± 0.33 | 4.12 ± 0.28 | 4.03 (0.36) [3.63 - 4.97] | 4.10 (0.45) [3.60 - 4.70] | Paired t-test | -0.593 | 0.5570 | Khác biệt không có ý nghĩa thống kê (p >= 0.05) | Mean | 0.01 | [-0.03, 0.06] | -0.27 | 0.30 | 0.05 | C | Nghi ngờ chấp nhận (Bias <= B_max nhưng CI vượt B_max) | 0.10 | A | Hoàn toàn chấp nhận được (Bias không khác 0 và CI <= B_max) | 0.15 | A | Hoàn toàn chấp nhận được (Bias không khác 0 và CI <= B_max)
Filtered 6 Analytes | Phương pháp Tham chiếu PPA | Sodium (Na+) | 33 | 0.002 | Không chuẩn (Không có số lạc) | 0 | 0 | 33 | Không chuẩn (Non-parametric Bootstrap) | 140.70 ± 1.83 | 140.58 ± 1.73 | 141.00 (3.00) [137.00 - 145.00] | 141.00 (2.00) [137.00 - 143.00] | Wilcoxon Signed-Rank test | 53.500 | 0.4296 | Khác biệt không có ý nghĩa thống kê (p >= 0.05) | Median | 0.00 | [0.00, 0.00] | -2.00 | 1.20 | N/A | N/A | Không áp dụng / Không khai báo B_max | N/A | N/A | Không áp dụng / Không khai báo B_max | N/A | N/A | Không áp dụng / Không khai báo B_max
Filtered 6 Analytes | Trung bình 2 phương pháp (PPA+PPB)/2 | Sodium (Na+) | 33 | 0.002 | Không chuẩn (Không có số lạc) | 0 | 0 | 33 | Không chuẩn (Non-parametric Bootstrap) | 140.70 ± 1.83 | 140.58 ± 1.73 | 141.00 (3.00) [137.00 - 145.00] | 141.00 (2.00) [137.00 - 143.00] | Wilcoxon Signed-Rank test | 53.500 | 0.4296 | Khác biệt không có ý nghĩa thống kê (p >= 0.05) | Median | 0.00 | [0.00, 0.00] | -2.00 | 1.20 | N/A | N/A | Không áp dụng / Không khai báo B_max | N/A | N/A | Không áp dụng / Không khai báo B_max | N/A | N/A | Không áp dụng / Không khai báo B_max
Filtered 6 Analytes | Phương pháp Tham chiếu PPA | Chloride (Cl-) | 33 | 0.896 | Chuẩn ban đầu (Không có số lạc) | 0 | 0 | 33 | Phân bố chuẩn (Parametric - Mean ± 1.96 SD) | 102.87 ± 2.62 | 102.68 ± 2.49 | 102.80 (2.90) [97.50 - 108.20] | 102.70 (3.20) [98.10 - 107.70] | Paired t-test | 1.313 | 0.1985 | Khác biệt không có ý nghĩa thống kê (p >= 0.05) | Mean | -0.18 | [-0.45, 0.09] | -1.74 | 1.38 | N/A | N/A | Không áp dụng / Không khai báo B_max | N/A | N/A | Không áp dụng / Không khai báo B_max | N/A | N/A | Không áp dụng / Không khai báo B_max
Filtered 6 Analytes | Trung bình 2 phương pháp (PPA+PPB)/2 | Chloride (Cl-) | 33 | 0.896 | Chuẩn ban đầu (Không có số lạc) | 0 | 0 | 33 | Phân bố chuẩn (Parametric - Mean ± 1.96 SD) | 102.87 ± 2.62 | 102.68 ± 2.49 | 102.80 (2.90) [97.50 - 108.20] | 102.70 (3.20) [98.10 - 107.70] | Paired t-test | 1.313 | 0.1985 | Khác biệt không có ý nghĩa thống kê (p >= 0.05) | Mean | -0.18 | [-0.45, 0.09] | -1.74 | 1.38 | N/A | N/A | Không áp dụng / Không khai báo B_max | N/A | N/A | Không áp dụng / Không khai báo B_max | N/A | N/A | Không áp dụng / Không khai báo B_max
Filtered 6 Analytes [Gốc] | Phương pháp Tham chiếu PPA | AST | 33 | 0.000 | Dữ liệu gốc (Phát hiện 1 số lạc, giữ nguyên) | 1 | 0 | 33 | Không chuẩn (Non-parametric Bootstrap) | 30.09 ± 43.42 | 30.59 ± 44.29 | 20.80 (4.90) [12.00 - 267.20] | 21.30 (5.80) [11.10 - 272.60] | Wilcoxon Signed-Rank test | 122.500 | 0.0139 | Có sự khác biệt có ý nghĩa thống kê (p < 0.05) | Median | 0.40 | [-0.10, 0.90] | -0.92 | 2.36 | 1.50 | A | Hoàn toàn chấp nhận được (Bias không khác 0 và CI <= B_max) | 3.00 | A | Hoàn toàn chấp nhận được (Bias không khác 0 và CI <= B_max) | 4.50 | A | Hoàn toàn chấp nhận được (Bias không khác 0 và CI <= B_max)
Filtered 6 Analytes [Loại 1 số lạc] | Phương pháp Tham chiếu PPA | AST | 33 | 0.104 | Đã loại 1 số lạc GESD (Chuẩn) | 1 | 1 | 32 | Phân bố chuẩn (Parametric - Mean ± 1.96 SD) | 22.68 ± 8.72 | 23.03 ± 8.76 | 20.70 (4.40) [12.00 - 55.60] | 21.20 (4.95) [11.10 - 55.50] | Paired t-test | -2.571 | 0.0152 | Có sự khác biệt có ý nghĩa thống kê (p < 0.05) | Mean | 0.34 | [0.08, 0.60] | -1.13 | 1.81 | 1.50 | B | Chấp nhận được (Bias có ý nghĩa nhưng CI <= B_max) | 3.00 | B | Chấp nhận được (Bias có ý nghĩa nhưng CI <= B_max) | 4.50 | B | Chấp nhận được (Bias có ý nghĩa nhưng CI <= B_max)
Filtered 6 Analytes [Gốc] | Trung bình 2 phương pháp (PPA+PPB)/2 | AST | 33 | 0.000 | Dữ liệu gốc (Phát hiện 1 số lạc, giữ nguyên) | 1 | 0 | 33 | Không chuẩn (Non-parametric Bootstrap) | 30.09 ± 43.42 | 30.59 ± 44.29 | 20.80 (4.90) [12.00 - 267.20] | 21.30 (5.80) [11.10 - 272.60] | Wilcoxon Signed-Rank test | 122.500 | 0.0139 | Có sự khác biệt có ý nghĩa thống kê (p < 0.05) | Median | 0.40 | [-0.10, 0.90] | -0.92 | 2.36 | 1.50 | A | Hoàn toàn chấp nhận được (Bias không khác 0 và CI <= B_max) | 3.00 | A | Hoàn toàn chấp nhận được (Bias không khác 0 và CI <= B_max) | 4.50 | A | Hoàn toàn chấp nhận được (Bias không khác 0 và CI <= B_max)
Filtered 6 Analytes [Loại 1 số lạc] | Trung bình 2 phương pháp (PPA+PPB)/2 | AST | 33 | 0.104 | Đã loại 1 số lạc GESD (Chuẩn) | 1 | 1 | 32 | Phân bố chuẩn (Parametric - Mean ± 1.96 SD) | 22.68 ± 8.72 | 23.03 ± 8.76 | 20.70 (4.40) [12.00 - 55.60] | 21.20 (4.95) [11.10 - 55.50] | Paired t-test | -2.571 | 0.0152 | Có sự khác biệt có ý nghĩa thống kê (p < 0.05) | Mean | 0.34 | [0.08, 0.60] | -1.13 | 1.81 | 1.50 | B | Chấp nhận được (Bias có ý nghĩa nhưng CI <= B_max) | 3.00 | B | Chấp nhận được (Bias có ý nghĩa nhưng CI <= B_max) | 4.50 | B | Chấp nhận được (Bias có ý nghĩa nhưng CI <= B_max)
Filtered 6 Analytes | Phương pháp Tham chiếu PPA | LDH | 33 | 0.894 | Chuẩn ban đầu (Không có số lạc) | 0 | 0 | 33 | Phân bố chuẩn (Parametric - Mean ± 1.96 SD) | 183.55 ± 49.11 | 182.82 ± 47.75 | 165.00 (43.00) [134.00 - 336.00] | 163.00 (34.00) [123.00 - 318.00] | Paired t-test | 0.281 | 0.7808 | Khác biệt không có ý nghĩa thống kê (p >= 0.05) | Mean | -0.73 | [-5.81, 4.35] | -29.91 | 28.46 | N/A | N/A | Không áp dụng / Không khai báo B_max | N/A | N/A | Không áp dụng / Không khai báo B_max | N/A | N/A | Không áp dụng / Không khai báo B_max
Filtered 6 Analytes | Trung bình 2 phương pháp (PPA+PPB)/2 | LDH | 33 | 0.894 | Chuẩn ban đầu (Không có số lạc) | 0 | 0 | 33 | Phân bố chuẩn (Parametric - Mean ± 1.96 SD) | 183.55 ± 49.11 | 182.82 ± 47.75 | 165.00 (43.00) [134.00 - 336.00] | 163.00 (34.00) [123.00 - 318.00] | Paired t-test | 0.281 | 0.7808 | Khác biệt không có ý nghĩa thống kê (p >= 0.05) | Mean | -0.73 | [-5.81, 4.35] | -29.91 | 28.46 | N/A | N/A | Không áp dụng / Không khai báo B_max | N/A | N/A | Không áp dụng / Không khai báo B_max | N/A | N/A | Không áp dụng / Không khai báo B_max
Filtered 6 Analytes | Phương pháp Tham chiếu PPA | TEST | 32 | 0.000 | Không chuẩn (Không có số lạc) | 0 | 0 | 32 | Không chuẩn (Non-parametric Bootstrap) | 0.26 ± 0.32 | 0.27 ± 0.34 | 0.05 (0.60) [0.00 - 0.88] | 0.05 (0.65) [0.00 - 0.88] | Wilcoxon Signed-Rank test | 152.000 | 0.0361 | Có sự khác biệt có ý nghĩa thống kê (p < 0.05) | Median | 0.01 | [-0.00, 0.01] | -0.02 | 0.10 | N/A | N/A | Không áp dụng / Không khai báo B_max | N/A | N/A | Không áp dụng / Không khai báo B_max | N/A | N/A | Không áp dụng / Không khai báo B_max
Filtered 6 Analytes | Trung bình 2 phương pháp (PPA+PPB)/2 | TEST | 32 | 0.000 | Không chuẩn (Không có số lạc) | 0 | 0 | 32 | Không chuẩn (Non-parametric Bootstrap) | 0.26 ± 0.32 | 0.27 ± 0.34 | 0.05 (0.60) [0.00 - 0.88] | 0.05 (0.65) [0.00 - 0.88] | Wilcoxon Signed-Rank test | 152.000 | 0.0361 | Có sự khác biệt có ý nghĩa thống kê (p < 0.05) | Median | 0.01 | [-0.00, 0.01] | -0.02 | 0.10 | N/A | N/A | Không áp dụng / Không khai báo B_max | N/A | N/A | Không áp dụng / Không khai báo B_max | N/A | N/A | Không áp dụng / Không khai báo B_max

## Khác biệt tỷ lệ (Pct)
Tập Dữ Liệu | Phương pháp Tham chiếu (X-axis / %) | Chỉ số | N gốc | Shapiro-Wilk p-value | Kết quả Phân bố & Loại Lạc | Số lượng số lạc phát hiện (GESD) | Số lượng số lạc đã loại bỏ | N phân tích cuối | Phương pháp Thống kê | PPA Mean ± SD | PPB Mean ± SD | PPA Median (IQR) [Min - Max] | PPB Median (IQR) [Min - Max] | Phương pháp Kiểm định Khác biệt | Giá trị Thống kê (Statistic) | P-value (Khác biệt) | Kết luận Ý nghĩa Thống kê | Loại Giá trị Bias Đang dùng | Độ lệch (Bias) | 95% CI của Bias | Lower LoA | Upper LoA | Ngưỡng B_max (Optimal) | Phân loại CLSI (Optimal) | Diễn giải Lâm sàng (Optimal) | Ngưỡng B_max (Desirable) | Phân loại CLSI (Desirable) | Diễn giải Lâm sàng (Desirable) | Ngưỡng B_max (Minimum) | Phân loại CLSI (Minimum) | Diễn giải Lâm sàng (Minimum)
Full Data | Phương pháp Tham chiếu PPA | Potassium (K+) | 33 | 0.600 | Chuẩn ban đầu (Không có số lạc) | 0 | 0 | 33 | Phân bố chuẩn (Parametric - Mean ± 1.96 SD) | 4.11 ± 0.33 | 4.12 ± 0.28 | 4.03 (0.36) [3.63 - 4.97] | 4.10 (0.45) [3.60 - 4.70] | Paired t-test | -0.593 | 0.5570 | Khác biệt không có ý nghĩa thống kê (p >= 0.05) | Mean | 0.51% | [-0.66, 1.67]% | -6.21% | 7.22% | 0.80% | C | Nghi ngờ chấp nhận (Bias <= B_max nhưng CI vượt B_max) | 1.70% | A | Hoàn toàn chấp nhận được (Bias không khác 0 và CI <= B_max) | 2.50% | A | Hoàn toàn chấp nhận được (Bias không khác 0 và CI <= B_max)
Full Data | Trung bình 2 phương pháp (PPA+PPB)/2 | Potassium (K+) | 33 | 0.506 | Chuẩn ban đầu (Không có số lạc) | 0 | 0 | 33 | Phân bố chuẩn (Parametric - Mean ± 1.96 SD) | 4.11 ± 0.33 | 4.12 ± 0.28 | 4.03 (0.36) [3.63 - 4.97] | 4.10 (0.45) [3.60 - 4.70] | Paired t-test | -0.593 | 0.5570 | Khác biệt không có ý nghĩa thống kê (p >= 0.05) | Mean | 0.45% | [-0.72, 1.62]% | -6.26% | 7.16% | 0.80% | C | Nghi ngờ chấp nhận (Bias <= B_max nhưng CI vượt B_max) | 1.70% | A | Hoàn toàn chấp nhận được (Bias không khác 0 và CI <= B_max) | 2.50% | A | Hoàn toàn chấp nhận được (Bias không khác 0 và CI <= B_max)
Full Data | Phương pháp Tham chiếu PPA | Sodium (Na+) | 33 | 0.003 | Không chuẩn (Không có số lạc) | 0 | 0 | 33 | Không chuẩn (Non-parametric Bootstrap) | 140.70 ± 1.83 | 140.58 ± 1.73 | 141.00 (3.00) [137.00 - 145.00] | 141.00 (2.00) [137.00 - 143.00] | Wilcoxon Signed-Rank test | 53.500 | 0.4296 | Khác biệt không có ý nghĩa thống kê (p >= 0.05) | Median | 0.00% | [0.00, 0.00]% | -1.41% | 0.86% | N/A | N/A | Không áp dụng / Không khai báo B_max | N/A | N/A | Không áp dụng / Không khai báo B_max | N/A | N/A | Không áp dụng / Không khai báo B_max
Full Data | Trung bình 2 phương pháp (PPA+PPB)/2 | Sodium (Na+) | 33 | 0.003 | Không chuẩn (Không có số lạc) | 0 | 0 | 33 | Không chuẩn (Non-parametric Bootstrap) | 140.70 ± 1.83 | 140.58 ± 1.73 | 141.00 (3.00) [137.00 - 145.00] | 141.00 (2.00) [137.00 - 143.00] | Wilcoxon Signed-Rank test | 53.500 | 0.4296 | Khác biệt không có ý nghĩa thống kê (p >= 0.05) | Median | 0.00% | [0.00, 0.00]% | -1.42% | 0.86% | N/A | N/A | Không áp dụng / Không khai báo B_max | N/A | N/A | Không áp dụng / Không khai báo B_max | N/A | N/A | Không áp dụng / Không khai báo B_max
Full Data | Phương pháp Tham chiếu PPA | Chloride (Cl-) | 33 | 0.915 | Chuẩn ban đầu (Không có số lạc) | 0 | 0 | 33 | Phân bố chuẩn (Parametric - Mean ± 1.96 SD) | 102.87 ± 2.62 | 102.68 ± 2.49 | 102.80 (2.90) [97.50 - 108.20] | 102.70 (3.20) [98.10 - 107.70] | Paired t-test | 1.313 | 0.1985 | Khác biệt không có ý nghĩa thống kê (p >= 0.05) | Mean | -0.17% | [-0.43, 0.09]% | -1.68% | 1.34% | N/A | N/A | Không áp dụng / Không khai báo B_max | N/A | N/A | Không áp dụng / Không khai báo B_max | N/A | N/A | Không áp dụng / Không khai báo B_max
Full Data | Trung bình 2 phương pháp (PPA+PPB)/2 | Chloride (Cl-) | 33 | 0.913 | Chuẩn ban đầu (Không có số lạc) | 0 | 0 | 33 | Phân bố chuẩn (Parametric - Mean ± 1.96 SD) | 102.87 ± 2.62 | 102.68 ± 2.49 | 102.80 (2.90) [97.50 - 108.20] | 102.70 (3.20) [98.10 - 107.70] | Paired t-test | 1.313 | 0.1985 | Khác biệt không có ý nghĩa thống kê (p >= 0.05) | Mean | -0.17% | [-0.44, 0.09]% | -1.68% | 1.34% | N/A | N/A | Không áp dụng / Không khai báo B_max | N/A | N/A | Không áp dụng / Không khai báo B_max | N/A | N/A | Không áp dụng / Không khai báo B_max
Full Data | Phương pháp Tham chiếu PPA | AST | 33 | 0.415 | Chuẩn ban đầu (Không có số lạc) | 0 | 0 | 33 | Phân bố chuẩn (Parametric - Mean ± 1.96 SD) | 30.09 ± 43.42 | 30.59 ± 44.29 | 20.80 (4.90) [12.00 - 267.20] | 21.30 (5.80) [11.10 - 272.60] | Paired t-test | -2.470 | 0.0190 | Có sự khác biệt có ý nghĩa thống kê (p < 0.05) | Mean | 1.43% | [0.14, 2.72]% | -5.97% | 8.83% | 2.70% | C | Nghi ngờ chấp nhận (Bias <= B_max nhưng CI vượt B_max) | 5.40% | B | Chấp nhận được (Bias có ý nghĩa nhưng CI <= B_max) | 8.00% | B | Chấp nhận được (Bias có ý nghĩa nhưng CI <= B_max)
Full Data | Trung bình 2 phương pháp (PPA+PPB)/2 | AST | 33 | 0.323 | Chuẩn ban đầu (Không có số lạc) | 0 | 0 | 33 | Phân bố chuẩn (Parametric - Mean ± 1.96 SD) | 30.09 ± 43.42 | 30.59 ± 44.29 | 20.80 (4.90) [12.00 - 267.20] | 21.30 (5.80) [11.10 - 272.60] | Paired t-test | -2.470 | 0.0190 | Có sự khác biệt có ý nghĩa thống kê (p < 0.05) | Mean | 1.35% | [0.07, 2.63]% | -6.01% | 8.71% | 2.70% | B | Chấp nhận được (Bias có ý nghĩa nhưng CI <= B_max) | 5.40% | B | Chấp nhận được (Bias có ý nghĩa nhưng CI <= B_max) | 8.00% | B | Chấp nhận được (Bias có ý nghĩa nhưng CI <= B_max)
Full Data | Phương pháp Tham chiếu PPA | LDH | 33 | 0.920 | Chuẩn ban đầu (Không có số lạc) | 0 | 0 | 33 | Phân bố chuẩn (Parametric - Mean ± 1.96 SD) | 183.55 ± 49.11 | 182.82 ± 47.75 | 165.00 (43.00) [134.00 - 336.00] | 163.00 (34.00) [123.00 - 318.00] | Paired t-test | 0.281 | 0.7808 | Khác biệt không có ý nghĩa thống kê (p >= 0.05) | Mean | -0.02% | [-3.00, 2.95]% | -17.12% | 17.08% | 1.60% | C | Nghi ngờ chấp nhận (Bias <= B_max nhưng CI vượt B_max) | 3.10% | A | Hoàn toàn chấp nhận được (Bias không khác 0 và CI <= B_max) | 4.70% | A | Hoàn toàn chấp nhận được (Bias không khác 0 và CI <= B_max)
Full Data | Trung bình 2 phương pháp (PPA+PPB)/2 | LDH | 33 | 0.933 | Chuẩn ban đầu (Không có số lạc) | 0 | 0 | 33 | Phân bố chuẩn (Parametric - Mean ± 1.96 SD) | 183.55 ± 49.11 | 182.82 ± 47.75 | 165.00 (43.00) [134.00 - 336.00] | 163.00 (34.00) [123.00 - 318.00] | Paired t-test | 0.281 | 0.7808 | Khác biệt không có ý nghĩa thống kê (p >= 0.05) | Mean | -0.39% | [-3.37, 2.58]% | -17.47% | 16.69% | 1.60% | C | Nghi ngờ chấp nhận (Bias <= B_max nhưng CI vượt B_max) | 3.10% | C | Nghi ngờ chấp nhận (Bias <= B_max nhưng CI vượt B_max) | 4.70% | A | Hoàn toàn chấp nhận được (Bias không khác 0 và CI <= B_max)
Full Data [Gốc] | Phương pháp Tham chiếu PPA | TEST | 78 | 0.000 | Dữ liệu gốc (Phát hiện 11 số lạc, giữ nguyên) | 11 | 0 | 78 | Không chuẩn (Non-parametric Bootstrap) | 8.91 ± 16.34 | 9.14 ± 17.54 | 1.77 (11.50) [0.00 - 91.23] | 1.89 (11.38) [0.00 - 99.80] | Wilcoxon Signed-Rank test | 1410.000 | 0.5157 | Khác biệt không có ý nghĩa thống kê (p >= 0.05) | Median | 1.03% | [-1.79, 2.51]% | -75.80% | 201.88% | N/A | N/A | Không áp dụng / Không khai báo B_max | N/A | N/A | Không áp dụng / Không khai báo B_max | N/A | N/A | Không áp dụng / Không khai báo B_max
Full Data [Loại 11 số lạc] | Phương pháp Tham chiếu PPA | TEST | 78 | 0.001 | Đã loại 11 số lạc GESD (Không chuẩn) | 11 | 11 | 67 | Không chuẩn (Non-parametric Bootstrap) | 10.37 ± 17.20 | 10.64 ± 18.52 | 2.68 (12.78) [0.03 - 91.23] | 2.62 (12.91) [0.02 - 99.80] | Wilcoxon Signed-Rank test | 1053.000 | 0.5911 | Khác biệt không có ý nghĩa thống kê (p >= 0.05) | Median | 1.24% | [-1.77, 2.51]% | -15.30% | 33.07% | N/A | N/A | Không áp dụng / Không khai báo B_max | N/A | N/A | Không áp dụng / Không khai báo B_max | N/A | N/A | Không áp dụng / Không khai báo B_max
Full Data [Gốc] | Trung bình 2 phương pháp (PPA+PPB)/2 | TEST | 78 | 0.000 | Dữ liệu gốc (Phát hiện 11 số lạc, giữ nguyên) | 11 | 0 | 78 | Không chuẩn (Non-parametric Bootstrap) | 8.91 ± 16.34 | 9.14 ± 17.54 | 1.77 (11.50) [0.00 - 91.23] | 1.89 (11.38) [0.00 - 99.80] | Wilcoxon Signed-Rank test | 1410.000 | 0.5157 | Khác biệt không có ý nghĩa thống kê (p >= 0.05) | Median | 1.02% | [-1.94, 2.40]% | -122.25% | 100.44% | N/A | N/A | Không áp dụng / Không khai báo B_max | N/A | N/A | Không áp dụng / Không khai báo B_max | N/A | N/A | Không áp dụng / Không khai báo B_max
Full Data [Loại 11 số lạc] | Trung bình 2 phương pháp (PPA+PPB)/2 | TEST | 78 | 0.001 | Đã loại 11 số lạc GESD (Không chuẩn) | 11 | 11 | 67 | Không chuẩn (Non-parametric Bootstrap) | 10.37 ± 17.20 | 10.64 ± 18.52 | 2.68 (12.78) [0.02 - 91.23] | 2.62 (12.91) [0.03 - 99.80] | Wilcoxon Signed-Rank test | 1043.000 | 0.5487 | Khác biệt không có ý nghĩa thống kê (p >= 0.05) | Median | 1.37% | [-1.06, 3.17]% | -11.44% | 30.27% | N/A | N/A | Không áp dụng / Không khai báo B_max | N/A | N/A | Không áp dụng / Không khai báo B_max | N/A | N/A | Không áp dụng / Không khai báo B_max
Filtered 6 Analytes | Phương pháp Tham chiếu PPA | Potassium (K+) | 33 | 0.600 | Chuẩn ban đầu (Không có số lạc) | 0 | 0 | 33 | Phân bố chuẩn (Parametric - Mean ± 1.96 SD) | 4.11 ± 0.33 | 4.12 ± 0.28 | 4.03 (0.36) [3.63 - 4.97] | 4.10 (0.45) [3.60 - 4.70] | Paired t-test | -0.593 | 0.5570 | Khác biệt không có ý nghĩa thống kê (p >= 0.05) | Mean | 0.51% | [-0.66, 1.67]% | -6.21% | 7.22% | 0.80% | C | Nghi ngờ chấp nhận (Bias <= B_max nhưng CI vượt B_max) | 1.70% | A | Hoàn toàn chấp nhận được (Bias không khác 0 và CI <= B_max) | 2.50% | A | Hoàn toàn chấp nhận được (Bias không khác 0 và CI <= B_max)
Filtered 6 Analytes | Trung bình 2 phương pháp (PPA+PPB)/2 | Potassium (K+) | 33 | 0.506 | Chuẩn ban đầu (Không có số lạc) | 0 | 0 | 33 | Phân bố chuẩn (Parametric - Mean ± 1.96 SD) | 4.11 ± 0.33 | 4.12 ± 0.28 | 4.03 (0.36) [3.63 - 4.97] | 4.10 (0.45) [3.60 - 4.70] | Paired t-test | -0.593 | 0.5570 | Khác biệt không có ý nghĩa thống kê (p >= 0.05) | Mean | 0.45% | [-0.72, 1.62]% | -6.26% | 7.16% | 0.80% | C | Nghi ngờ chấp nhận (Bias <= B_max nhưng CI vượt B_max) | 1.70% | A | Hoàn toàn chấp nhận được (Bias không khác 0 và CI <= B_max) | 2.50% | A | Hoàn toàn chấp nhận được (Bias không khác 0 và CI <= B_max)
Filtered 6 Analytes | Phương pháp Tham chiếu PPA | Sodium (Na+) | 33 | 0.003 | Không chuẩn (Không có số lạc) | 0 | 0 | 33 | Không chuẩn (Non-parametric Bootstrap) | 140.70 ± 1.83 | 140.58 ± 1.73 | 141.00 (3.00) [137.00 - 145.00] | 141.00 (2.00) [137.00 - 143.00] | Wilcoxon Signed-Rank test | 53.500 | 0.4296 | Khác biệt không có ý nghĩa thống kê (p >= 0.05) | Median | 0.00% | [0.00, 0.00]% | -1.41% | 0.86% | N/A | N/A | Không áp dụng / Không khai báo B_max | N/A | N/A | Không áp dụng / Không khai báo B_max | N/A | N/A | Không áp dụng / Không khai báo B_max
Filtered 6 Analytes | Trung bình 2 phương pháp (PPA+PPB)/2 | Sodium (Na+) | 33 | 0.003 | Không chuẩn (Không có số lạc) | 0 | 0 | 33 | Không chuẩn (Non-parametric Bootstrap) | 140.70 ± 1.83 | 140.58 ± 1.73 | 141.00 (3.00) [137.00 - 145.00] | 141.00 (2.00) [137.00 - 143.00] | Wilcoxon Signed-Rank test | 53.500 | 0.4296 | Khác biệt không có ý nghĩa thống kê (p >= 0.05) | Median | 0.00% | [0.00, 0.00]% | -1.42% | 0.86% | N/A | N/A | Không áp dụng / Không khai báo B_max | N/A | N/A | Không áp dụng / Không khai báo B_max | N/A | N/A | Không áp dụng / Không khai báo B_max
Filtered 6 Analytes | Phương pháp Tham chiếu PPA | Chloride (Cl-) | 33 | 0.915 | Chuẩn ban đầu (Không có số lạc) | 0 | 0 | 33 | Phân bố chuẩn (Parametric - Mean ± 1.96 SD) | 102.87 ± 2.62 | 102.68 ± 2.49 | 102.80 (2.90) [97.50 - 108.20] | 102.70 (3.20) [98.10 - 107.70] | Paired t-test | 1.313 | 0.1985 | Khác biệt không có ý nghĩa thống kê (p >= 0.05) | Mean | -0.17% | [-0.43, 0.09]% | -1.68% | 1.34% | N/A | N/A | Không áp dụng / Không khai báo B_max | N/A | N/A | Không áp dụng / Không khai báo B_max | N/A | N/A | Không áp dụng / Không khai báo B_max
Filtered 6 Analytes | Trung bình 2 phương pháp (PPA+PPB)/2 | Chloride (Cl-) | 33 | 0.913 | Chuẩn ban đầu (Không có số lạc) | 0 | 0 | 33 | Phân bố chuẩn (Parametric - Mean ± 1.96 SD) | 102.87 ± 2.62 | 102.68 ± 2.49 | 102.80 (2.90) [97.50 - 108.20] | 102.70 (3.20) [98.10 - 107.70] | Paired t-test | 1.313 | 0.1985 | Khác biệt không có ý nghĩa thống kê (p >= 0.05) | Mean | -0.17% | [-0.44, 0.09]% | -1.68% | 1.34% | N/A | N/A | Không áp dụng / Không khai báo B_max | N/A | N/A | Không áp dụng / Không khai báo B_max | N/A | N/A | Không áp dụng / Không khai báo B_max
Filtered 6 Analytes | Phương pháp Tham chiếu PPA | AST | 33 | 0.415 | Chuẩn ban đầu (Không có số lạc) | 0 | 0 | 33 | Phân bố chuẩn (Parametric - Mean ± 1.96 SD) | 30.09 ± 43.42 | 30.59 ± 44.29 | 20.80 (4.90) [12.00 - 267.20] | 21.30 (5.80) [11.10 - 272.60] | Paired t-test | -2.470 | 0.0190 | Có sự khác biệt có ý nghĩa thống kê (p < 0.05) | Mean | 1.43% | [0.14, 2.72]% | -5.97% | 8.83% | 2.70% | C | Nghi ngờ chấp nhận (Bias <= B_max nhưng CI vượt B_max) | 5.40% | B | Chấp nhận được (Bias có ý nghĩa nhưng CI <= B_max) | 8.00% | B | Chấp nhận được (Bias có ý nghĩa nhưng CI <= B_max)
Filtered 6 Analytes | Trung bình 2 phương pháp (PPA+PPB)/2 | AST | 33 | 0.323 | Chuẩn ban đầu (Không có số lạc) | 0 | 0 | 33 | Phân bố chuẩn (Parametric - Mean ± 1.96 SD) | 30.09 ± 43.42 | 30.59 ± 44.29 | 20.80 (4.90) [12.00 - 267.20] | 21.30 (5.80) [11.10 - 272.60] | Paired t-test | -2.470 | 0.0190 | Có sự khác biệt có ý nghĩa thống kê (p < 0.05) | Mean | 1.35% | [0.07, 2.63]% | -6.01% | 8.71% | 2.70% | B | Chấp nhận được (Bias có ý nghĩa nhưng CI <= B_max) | 5.40% | B | Chấp nhận được (Bias có ý nghĩa nhưng CI <= B_max) | 8.00% | B | Chấp nhận được (Bias có ý nghĩa nhưng CI <= B_max)
Filtered 6 Analytes | Phương pháp Tham chiếu PPA | LDH | 33 | 0.920 | Chuẩn ban đầu (Không có số lạc) | 0 | 0 | 33 | Phân bố chuẩn (Parametric - Mean ± 1.96 SD) | 183.55 ± 49.11 | 182.82 ± 47.75 | 165.00 (43.00) [134.00 - 336.00] | 163.00 (34.00) [123.00 - 318.00] | Paired t-test | 0.281 | 0.7808 | Khác biệt không có ý nghĩa thống kê (p >= 0.05) | Mean | -0.02% | [-3.00, 2.95]% | -17.12% | 17.08% | 1.60% | C | Nghi ngờ chấp nhận (Bias <= B_max nhưng CI vượt B_max) | 3.10% | A | Hoàn toàn chấp nhận được (Bias không khác 0 và CI <= B_max) | 4.70% | A | Hoàn toàn chấp nhận được (Bias không khác 0 và CI <= B_max)
Filtered 6 Analytes | Trung bình 2 phương pháp (PPA+PPB)/2 | LDH | 33 | 0.933 | Chuẩn ban đầu (Không có số lạc) | 0 | 0 | 33 | Phân bố chuẩn (Parametric - Mean ± 1.96 SD) | 183.55 ± 49.11 | 182.82 ± 47.75 | 165.00 (43.00) [134.00 - 336.00] | 163.00 (34.00) [123.00 - 318.00] | Paired t-test | 0.281 | 0.7808 | Khác biệt không có ý nghĩa thống kê (p >= 0.05) | Mean | -0.39% | [-3.37, 2.58]% | -17.47% | 16.69% | 1.60% | C | Nghi ngờ chấp nhận (Bias <= B_max nhưng CI vượt B_max) | 3.10% | C | Nghi ngờ chấp nhận (Bias <= B_max nhưng CI vượt B_max) | 4.70% | A | Hoàn toàn chấp nhận được (Bias không khác 0 và CI <= B_max)
Filtered 6 Analytes [Gốc] | Phương pháp Tham chiếu PPA | TEST | 32 | 0.000 | Dữ liệu gốc (Phát hiện 3 số lạc, giữ nguyên) | 3 | 0 | 32 | Không chuẩn (Non-parametric Bootstrap) | 0.26 ± 0.32 | 0.27 ± 0.34 | 0.05 (0.60) [0.00 - 0.88] | 0.05 (0.65) [0.00 - 0.88] | Wilcoxon Signed-Rank test | 152.000 | 0.0361 | Có sự khác biệt có ý nghĩa thống kê (p < 0.05) | Median | 2.30% | [-2.08, 12.40]% | -85.71% | 309.37% | N/A | N/A | Không áp dụng / Không khai báo B_max | N/A | N/A | Không áp dụng / Không khai báo B_max | N/A | N/A | Không áp dụng / Không khai báo B_max
Filtered 6 Analytes [Loại 3 số lạc] | Phương pháp Tham chiếu PPA | TEST | 32 | 0.018 | Đã loại 3 số lạc GESD (Không chuẩn) | 3 | 3 | 29 | Không chuẩn (Non-parametric Bootstrap) | 0.29 ± 0.33 | 0.30 ± 0.34 | 0.15 (0.61) [0.00 - 0.88] | 0.14 (0.68) [0.00 - 0.88] | Wilcoxon Signed-Rank test | 138.500 | 0.0875 | Khác biệt không có ý nghĩa thống kê (p >= 0.05) | Median | 1.24% | [-5.33, 8.21]% | -85.71% | 57.36% | N/A | N/A | Không áp dụng / Không khai báo B_max | N/A | N/A | Không áp dụng / Không khai báo B_max | N/A | N/A | Không áp dụng / Không khai báo B_max
Filtered 6 Analytes | Trung bình 2 phương pháp (PPA+PPB)/2 | TEST | 32 | 0.007 | Không chuẩn (Không có số lạc) | 0 | 0 | 32 | Không chuẩn (Non-parametric Bootstrap) | 0.26 ± 0.32 | 0.27 ± 0.34 | 0.05 (0.60) [0.00 - 0.88] | 0.05 (0.65) [0.00 - 0.88] | Wilcoxon Signed-Rank test | 152.000 | 0.0361 | Có sự khác biệt có ý nghĩa thống kê (p < 0.05) | Median | 2.27% | [-2.40, 11.45]% | -150.00% | 115.81% | N/A | N/A | Không áp dụng / Không khai báo B_max | N/A | N/A | Không áp dụng / Không khai báo B_max | N/A | N/A | Không áp dụng / Không khai báo B_max

## Passing_Bablok_Regression
Tập Dữ Liệu | Chỉ số | N phân tích | Pearson R | Phương trình Hồi quy | Hằng số Intercept A | 95% CI Intercept | Có sai số cố định? | Hệ số Slope B | 95% CI Slope | Có sai số tỷ lệ? | Phiên giải Kết quả
Full Data | Chỉ số H | 33 | 0.623 | PPB = 0.33 + 0.67 * PPA | 0.33 | [-1.00, 1.60] | Không | 0.67 | [0.40, 1.00] | Không | Không có sai số cố định và không có sai số tỷ lệ.
Full Data | Chỉ số L | 33 | 0.767 | PPB = 0.43 + 0.86 * PPA | 0.43 | [-3.00, 4.75] | Không | 0.86 | [0.61, 1.00] | Không | Không có sai số cố định và không có sai số tỷ lệ.
Full Data | Chỉ số I | 33 | 0.031 | PPB = 0.00 + 1.00 * PPA | 0.00 | [0.00, 1.00] | Không | 1.00 | [0.00, 1.00] | Không | Không có sai số cố định và không có sai số tỷ lệ.
Full Data | Potassium (K+) | 33 | 0.903 | PPB = 0.92 + 0.78 * PPA | 0.92 | [0.10, 1.47] | Có | 0.78 | [0.65, 0.98] | Có | CÓ SAI SỐ CỐ ĐỊNH (Intercept 95% CI [0.10, 1.47] không chứa 0). CÓ SAI SỐ TỶ LỆ (Slope 95% CI [0.65, 0.98] không chứa 1).
Full Data | Sodium (Na+) | 33 | 0.866 | PPB = 0.00 + 1.00 * PPA | 0.00 | [0.00, 37.62] | Không | 1.00 | [0.73, 1.00] | Không | Không có sai số cố định và không có sai số tỷ lệ.
Full Data | Chloride (Cl-) | 33 | 0.953 | PPB = 9.66 + 0.90 * PPA | 9.66 | [-2.54, 18.33] | Không | 0.90 | [0.82, 1.02] | Không | Không có sai số cố định và không có sai số tỷ lệ.
Full Data [Gốc] | AST | 33 | 1.000 | PPB = -0.23 + 1.02 * PPA | -0.23 | [-1.84, 0.85] | Không | 1.02 | [0.99, 1.10] | Không | Không có sai số cố định và không có sai số tỷ lệ.
Full Data [Loại 1 số lạc] | AST | 32 | 0.996 | PPB = -0.23 + 1.03 * PPA | -0.23 | [-1.88, 0.93] | Không | 1.03 | [0.98, 1.10] | Không | Không có sai số cố định và không có sai số tỷ lệ.
Full Data | LDH | 33 | 0.953 | PPB = 10.21 + 0.93 * PPA | 10.21 | [-27.84, 38.25] | Không | 0.93 | [0.78, 1.17] | Không | Không có sai số cố định và không có sai số tỷ lệ.
Full Data [Gốc] | TEST | 78 | 0.996 | PPB = 0.01 + 1.00 * PPA | 0.01 | [-0.00, 0.01] | Không | 1.00 | [0.98, 1.02] | Không | Không có sai số cố định và không có sai số tỷ lệ.
Full Data [Loại 11 số lạc] | TEST | 67 | 0.999 | PPB = 0.01 + 1.00 * PPA | 0.01 | [-0.00, 0.01] | Không | 1.00 | [0.98, 1.02] | Không | Không có sai số cố định và không có sai số tỷ lệ.
Filtered 6 Analytes | Chỉ số H | 33 | 0.623 | PPB = 0.33 + 0.67 * PPA | 0.33 | [-1.00, 1.60] | Không | 0.67 | [0.40, 1.00] | Không | Không có sai số cố định và không có sai số tỷ lệ.
Filtered 6 Analytes | Chỉ số L | 33 | 0.767 | PPB = 0.43 + 0.86 * PPA | 0.43 | [-3.00, 5.06] | Không | 0.86 | [0.60, 1.03] | Không | Không có sai số cố định và không có sai số tỷ lệ.
Filtered 6 Analytes | Chỉ số I | 33 | 0.031 | PPB = 0.00 + 1.00 * PPA | 0.00 | [0.00, 1.00] | Không | 1.00 | [0.00, 1.00] | Không | Không có sai số cố định và không có sai số tỷ lệ.
Filtered 6 Analytes | Potassium (K+) | 33 | 0.903 | PPB = 0.92 + 0.78 * PPA | 0.92 | [0.13, 1.43] | Có | 0.78 | [0.66, 0.98] | Có | CÓ SAI SỐ CỐ ĐỊNH (Intercept 95% CI [0.13, 1.43] không chứa 0). CÓ SAI SỐ TỶ LỆ (Slope 95% CI [0.66, 0.98] không chứa 1).
Filtered 6 Analytes | Sodium (Na+) | 33 | 0.866 | PPB = 0.00 + 1.00 * PPA | 0.00 | [0.00, 35.25] | Không | 1.00 | [0.75, 1.00] | Không | Không có sai số cố định và không có sai số tỷ lệ.
Filtered 6 Analytes | Chloride (Cl-) | 33 | 0.953 | PPB = 9.66 + 0.90 * PPA | 9.66 | [-4.15, 18.83] | Không | 0.90 | [0.81, 1.04] | Không | Không có sai số cố định và không có sai số tỷ lệ.
Filtered 6 Analytes [Gốc] | AST | 33 | 1.000 | PPB = -0.23 + 1.02 * PPA | -0.23 | [-1.76, 0.80] | Không | 1.02 | [1.00, 1.10] | Không | Không có sai số cố định và không có sai số tỷ lệ.
Filtered 6 Analytes [Loại 1 số lạc] | AST | 32 | 0.996 | PPB = -0.23 + 1.03 * PPA | -0.23 | [-2.01, 1.01] | Không | 1.03 | [0.98, 1.11] | Không | Không có sai số cố định và không có sai số tỷ lệ.
Filtered 6 Analytes | LDH | 33 | 0.953 | PPB = 10.21 + 0.93 * PPA | 10.21 | [-29.60, 40.31] | Không | 0.93 | [0.76, 1.18] | Không | Không có sai số cố định và không có sai số tỷ lệ.
Filtered 6 Analytes | TEST | 32 | 0.997 | PPB = -0.00 + 1.02 * PPA | -0.00 | [-0.01, 0.01] | Không | 1.02 | [1.00, 1.10] | Không | Không có sai số cố định và không có sai số tỷ lệ.

## Passing_Bablok_Prediction
Tập Dữ Liệu | Chỉ số | Giá trị PPA Nhập vào | PPB Ước tính (Bootstrap) | 95% CI của PPB Ước tính | Độ lệch Tuyệt đối (PPB - PPA) | 95% CI Độ lệch Tuyệt đối | Độ lệch Tỷ lệ (%) | 95% CI Độ lệch Tỷ lệ (%) | Ngưỡng B_max (Optimal) | Phân loại CLSI (Optimal) | Diễn giải Lâm sàng (Optimal) | Ngưỡng B_max (Desirable) | Phân loại CLSI (Desirable) | Diễn giải Lâm sàng (Desirable) | Ngưỡng B_max (Minimum) | Phân loại CLSI (Minimum) | Diễn giải Lâm sàng (Minimum)
Full Data | Potassium (K+) | 3.00 | 3.26 | [3.04, 3.42] | 0.26 | [0.04, 0.42] | 8.50% | [1.35%, 13.92%] | 0.80% | E | Không chấp nhận được (CI vượt hoàn toàn B_max) | 1.70% | D | Nghi ngờ không đạt (Bias > B_max nhưng CI vẫn chạm B_max) | 2.50% | D | Nghi ngờ không đạt (Bias > B_max nhưng CI vẫn chạm B_max)
Full Data | Potassium (K+) | 3.40 | 3.57 | [3.43, 3.69] | 0.17 | [0.03, 0.29] | 4.89% | [0.92%, 8.43%] | 0.80% | E | Không chấp nhận được (CI vượt hoàn toàn B_max) | 1.70% | D | Nghi ngờ không đạt (Bias > B_max nhưng CI vẫn chạm B_max) | 2.50% | D | Nghi ngờ không đạt (Bias > B_max nhưng CI vẫn chạm B_max)
Full Data | Potassium (K+) | 4.50 | 4.43 | [4.34, 4.53] | -0.07 | [-0.16, 0.03] | -1.60% | [-3.60%, 0.73%] | 0.80% | D | Nghi ngờ không đạt (Bias > B_max nhưng CI vẫn chạm B_max) | 1.70% | C | Nghi ngờ chấp nhận (Bias <= B_max nhưng CI vượt B_max) | 2.50% | C | Nghi ngờ chấp nhận (Bias <= B_max nhưng CI vượt B_max)
Full Data | Potassium (K+) | 6.00 | 5.59 | [5.33, 6.00] | -0.41 | [-0.67, 0.00] | -6.87% | [-11.17%, 0.07%] | 0.80% | D | Nghi ngờ không đạt (Bias > B_max nhưng CI vẫn chạm B_max) | 1.70% | D | Nghi ngờ không đạt (Bias > B_max nhưng CI vẫn chạm B_max) | 2.50% | D | Nghi ngờ không đạt (Bias > B_max nhưng CI vẫn chạm B_max)
Full Data [Gốc] | AST | 32.00 | 32.62 | [31.97, 33.52] | 0.62 | [-0.03, 1.52] | 1.95% | [-0.09%, 4.75%] | 2.70% | C | Nghi ngờ chấp nhận (Bias <= B_max nhưng CI vượt B_max) | 5.40% | A | Hoàn toàn chấp nhận được (Bias không khác 0 và CI <= B_max) | 8.00% | A | Hoàn toàn chấp nhận được (Bias không khác 0 và CI <= B_max)
Full Data [Gốc] | AST | 40.00 | 40.80 | [40.01, 42.27] | 0.80 | [0.01, 2.27] | 2.00% | [0.04%, 5.68%] | 2.70% | C | Nghi ngờ chấp nhận (Bias <= B_max nhưng CI vượt B_max) | 5.40% | C | Nghi ngờ chấp nhận (Bias <= B_max nhưng CI vượt B_max) | 8.00% | B | Chấp nhận được (Bias có ý nghĩa nhưng CI <= B_max)
Full Data [Gốc] | AST | 400.00 | 408.73 | [396.77, 438.80] | 8.73 | [-3.23, 38.80] | 2.18% | [-0.81%, 9.70%] | 2.70% | C | Nghi ngờ chấp nhận (Bias <= B_max nhưng CI vượt B_max) | 5.40% | C | Nghi ngờ chấp nhận (Bias <= B_max nhưng CI vượt B_max) | 8.00% | C | Nghi ngờ chấp nhận (Bias <= B_max nhưng CI vượt B_max)
Full Data [Loại 1 số lạc] | AST | 32.00 | 32.71 | [31.98, 33.59] | 0.71 | [-0.02, 1.59] | 2.22% | [-0.06%, 4.97%] | 2.70% | C | Nghi ngờ chấp nhận (Bias <= B_max nhưng CI vượt B_max) | 5.40% | A | Hoàn toàn chấp nhận được (Bias không khác 0 và CI <= B_max) | 8.00% | A | Hoàn toàn chấp nhận được (Bias không khác 0 và CI <= B_max)
Full Data [Loại 1 số lạc] | AST | 40.00 | 40.90 | [39.97, 42.37] | 0.90 | [-0.03, 2.37] | 2.26% | [-0.09%, 5.92%] | 2.70% | C | Nghi ngờ chấp nhận (Bias <= B_max nhưng CI vượt B_max) | 5.40% | C | Nghi ngờ chấp nhận (Bias <= B_max nhưng CI vượt B_max) | 8.00% | A | Hoàn toàn chấp nhận được (Bias không khác 0 và CI <= B_max)
Full Data [Loại 1 số lạc] | AST | 400.00 | 409.91 | [393.44, 438.98] | 9.91 | [-6.56, 38.98] | 2.48% | [-1.64%, 9.75%] | 2.70% | C | Nghi ngờ chấp nhận (Bias <= B_max nhưng CI vượt B_max) | 5.40% | C | Nghi ngờ chấp nhận (Bias <= B_max nhưng CI vượt B_max) | 8.00% | C | Nghi ngờ chấp nhận (Bias <= B_max nhưng CI vượt B_max)
Full Data | LDH | 135.00 | 137.00 | [128.22, 145.22] | 2.00 | [-6.78, 10.22] | 1.48% | [-5.02%, 7.57%] | 1.60% | C | Nghi ngờ chấp nhận (Bias <= B_max nhưng CI vượt B_max) | 3.10% | C | Nghi ngờ chấp nhận (Bias <= B_max nhưng CI vượt B_max) | 4.70% | C | Nghi ngờ chấp nhận (Bias <= B_max nhưng CI vượt B_max)
Full Data | LDH | 225.00 | 221.60 | [210.51, 236.43] | -3.40 | [-14.49, 11.43] | -1.51% | [-6.44%, 5.08%] | 1.60% | C | Nghi ngờ chấp nhận (Bias <= B_max nhưng CI vượt B_max) | 3.10% | C | Nghi ngờ chấp nhận (Bias <= B_max nhưng CI vượt B_max) | 4.70% | C | Nghi ngờ chấp nhận (Bias <= B_max nhưng CI vượt B_max)
Filtered 6 Analytes | Potassium (K+) | 3.00 | 3.26 | [3.06, 3.41] | 0.26 | [0.06, 0.41] | 8.58% | [1.87%, 13.65%] | 0.80% | E | Không chấp nhận được (CI vượt hoàn toàn B_max) | 1.70% | E | Không chấp nhận được (CI vượt hoàn toàn B_max) | 2.50% | D | Nghi ngờ không đạt (Bias > B_max nhưng CI vẫn chạm B_max)
Filtered 6 Analytes | Potassium (K+) | 3.40 | 3.57 | [3.44, 3.68] | 0.17 | [0.04, 0.28] | 4.92% | [1.28%, 8.27%] | 0.80% | E | Không chấp nhận được (CI vượt hoàn toàn B_max) | 1.70% | D | Nghi ngờ không đạt (Bias > B_max nhưng CI vẫn chạm B_max) | 2.50% | D | Nghi ngờ không đạt (Bias > B_max nhưng CI vẫn chạm B_max)
Filtered 6 Analytes | Potassium (K+) | 4.50 | 4.43 | [4.34, 4.53] | -0.07 | [-0.16, 0.03] | -1.65% | [-3.61%, 0.67%] | 0.80% | D | Nghi ngờ không đạt (Bias > B_max nhưng CI vẫn chạm B_max) | 1.70% | C | Nghi ngờ chấp nhận (Bias <= B_max nhưng CI vượt B_max) | 2.50% | C | Nghi ngờ chấp nhận (Bias <= B_max nhưng CI vượt B_max)
Filtered 6 Analytes | Potassium (K+) | 6.00 | 5.58 | [5.33, 5.99] | -0.42 | [-0.67, -0.01] | -6.95% | [-11.16%, -0.15%] | 0.80% | D | Nghi ngờ không đạt (Bias > B_max nhưng CI vẫn chạm B_max) | 1.70% | D | Nghi ngờ không đạt (Bias > B_max nhưng CI vẫn chạm B_max) | 2.50% | D | Nghi ngờ không đạt (Bias > B_max nhưng CI vẫn chạm B_max)
Filtered 6 Analytes [Gốc] | AST | 32.00 | 32.66 | [31.98, 33.43] | 0.66 | [-0.02, 1.43] | 2.06% | [-0.08%, 4.48%] | 2.70% | C | Nghi ngờ chấp nhận (Bias <= B_max nhưng CI vượt B_max) | 5.40% | A | Hoàn toàn chấp nhận được (Bias không khác 0 và CI <= B_max) | 8.00% | A | Hoàn toàn chấp nhận được (Bias không khác 0 và CI <= B_max)
Filtered 6 Analytes [Gốc] | AST | 40.00 | 40.90 | [40.03, 42.14] | 0.90 | [0.03, 2.14] | 2.25% | [0.07%, 5.34%] | 2.70% | C | Nghi ngờ chấp nhận (Bias <= B_max nhưng CI vượt B_max) | 5.40% | B | Chấp nhận được (Bias có ý nghĩa nhưng CI <= B_max) | 8.00% | B | Chấp nhận được (Bias có ý nghĩa nhưng CI <= B_max)
Filtered 6 Analytes [Gốc] | AST | 400.00 | 408.94 | [398.58, 436.74] | 8.94 | [-1.42, 36.74] | 2.24% | [-0.35%, 9.19%] | 2.70% | C | Nghi ngờ chấp nhận (Bias <= B_max nhưng CI vượt B_max) | 5.40% | C | Nghi ngờ chấp nhận (Bias <= B_max nhưng CI vượt B_max) | 8.00% | C | Nghi ngờ chấp nhận (Bias <= B_max nhưng CI vượt B_max)
Filtered 6 Analytes [Loại 1 số lạc] | AST | 32.00 | 32.72 | [31.97, 33.66] | 0.72 | [-0.03, 1.66] | 2.25% | [-0.09%, 5.19%] | 2.70% | C | Nghi ngờ chấp nhận (Bias <= B_max nhưng CI vượt B_max) | 5.40% | A | Hoàn toàn chấp nhận được (Bias không khác 0 và CI <= B_max) | 8.00% | A | Hoàn toàn chấp nhận được (Bias không khác 0 và CI <= B_max)
Filtered 6 Analytes [Loại 1 số lạc] | AST | 40.00 | 40.92 | [39.96, 42.50] | 0.92 | [-0.04, 2.50] | 2.30% | [-0.10%, 6.26%] | 2.70% | C | Nghi ngờ chấp nhận (Bias <= B_max nhưng CI vượt B_max) | 5.40% | C | Nghi ngờ chấp nhận (Bias <= B_max nhưng CI vượt B_max) | 8.00% | A | Hoàn toàn chấp nhận được (Bias không khác 0 và CI <= B_max)
Filtered 6 Analytes [Loại 1 số lạc] | AST | 400.00 | 410.33 | [393.74, 441.64] | 10.33 | [-6.26, 41.64] | 2.58% | [-1.56%, 10.41%] | 2.70% | C | Nghi ngờ chấp nhận (Bias <= B_max nhưng CI vượt B_max) | 5.40% | C | Nghi ngờ chấp nhận (Bias <= B_max nhưng CI vượt B_max) | 8.00% | C | Nghi ngờ chấp nhận (Bias <= B_max nhưng CI vượt B_max)
Filtered 6 Analytes | LDH | 135.00 | 137.00 | [127.70, 145.69] | 2.00 | [-7.30, 10.69] | 1.48% | [-5.40%, 7.92%] | 1.60% | C | Nghi ngờ chấp nhận (Bias <= B_max nhưng CI vượt B_max) | 3.10% | C | Nghi ngờ chấp nhận (Bias <= B_max nhưng CI vượt B_max) | 4.70% | C | Nghi ngờ chấp nhận (Bias <= B_max nhưng CI vượt B_max)
Filtered 6 Analytes | LDH | 225.00 | 221.16 | [209.63, 235.68] | -3.84 | [-15.37, 10.68] | -1.71% | [-6.83%, 4.75%] | 1.60% | E | Không chấp nhận được (CI vượt hoàn toàn B_max) | 3.10% | C | Nghi ngờ chấp nhận (Bias <= B_max nhưng CI vượt B_max) | 4.70% | C | Nghi ngờ chấp nhận (Bias <= B_max nhưng CI vượt B_max)

## Danh_Sach_So_Lac
Tập Dữ Liệu Cơ Sở | Chỉ số | Phương pháp Tham chiếu | Loại Khác Biệt | Giá trị PPA | Giá trị PPB | Giá trị Tham chiếu (X) | Giá trị Khác biệt | Trạng thái Phân tích | TT | Code | Họ và tên | Năm sinh | Ngày lấy mẫu (1) | Người lấy mẫu | Ngày phân tích | Người phân tích | H_Index_PPB | L_Index_PPB | I_Index_PPB | AST_PPB | LDH_PPB | Na_PPB | K_PPB | Cl_PPB | H_Index_PPA | L_Index_PPA | I_Index_PPA | AST_PPA | LDH_PPA | Na_PPA | K_PPA | Cl_PPA | Unnamed: 24 | TEST_PPA | TEST_PPB | Average | Diff | %Diff | Ghi chú: Data test Index C. CLSI Epi 09
Full Data | AST | Phương pháp Tham chiếu PPA | Tuyệt đối (Abs) | 267.2 | 272.6 | 267.2 | 5.4 | Phát hiện 1 số lạc -> Phân tích song song tập Gốc & tập Loại số lạc | 9 | 30722685 | [6 empty] | 5 | 1 | 24 | 272.6 | 312 | 138 | 3.99 | 101.4 | 7 | 24 | 1 | 267.2 | 313 | 139 | 3.96 | 102.5
Full Data | AST | Trung bình 2 phương pháp (PPA+PPB)/2 | Tuyệt đối (Abs) | 267.2 | 272.6 | 269.9 | 5.4 | Phát hiện 1 số lạc -> Phân tích song song tập Gốc & tập Loại số lạc | 9 | 30722685 | [6 empty] | 5 | 1 | 24 | 272.6 | 312 | 138 | 3.99 | 101.4 | 7 | 24 | 1 | 267.2 | 313 | 139 | 3.96 | 102.5
Full Data | TEST | Phương pháp Tham chiếu PPA | Tuyệt đối (Abs) | 62.516 | 75.876 | 62.516 | 13.36 | Phát hiện 11 số lạc -> Phân tích song song tập Gốc & tập Loại số lạc | [25 empty] | 62.516 | 75.876 | 69.196 | 13.36 | 0.19307
Full Data | TEST | Phương pháp Tham chiếu PPA | Tuyệt đối (Abs) | 91.235 | 99.802 | 91.235 | 8.567 | Phát hiện 11 số lạc -> Phân tích song song tập Gốc & tập Loại số lạc | [25 empty] | 91.235 | 99.802 | 95.5185 | 8.567 | 0.089689
Full Data | TEST | Phương pháp Tham chiếu PPA | Tuyệt đối (Abs) | 17.757 | 21.047 | 17.757 | 3.29 | Phát hiện 11 số lạc -> Phân tích song song tập Gốc & tập Loại số lạc | [25 empty] | 17.757 | 21.047 | 19.402 | 3.29 | 0.16957
Full Data | TEST | Phương pháp Tham chiếu PPA | Tuyệt đối (Abs) | 43.709 | 41.22 | 43.709 | -2.489 | Phát hiện 11 số lạc -> Phân tích song song tập Gốc & tập Loại số lạc | [25 empty] | 43.709 | 41.22 | 42.4645 | -2.489 | -0.058614
Full Data | TEST | Phương pháp Tham chiếu PPA | Tuyệt đối (Abs) | 24.358 | 22.259 | 24.358 | -2.099 | Phát hiện 11 số lạc -> Phân tích song song tập Gốc & tập Loại số lạc | [25 empty] | 24.358 | 22.259 | 23.3085 | -2.099 | -0.090053
Full Data | TEST | Phương pháp Tham chiếu PPA | Tuyệt đối (Abs) | 69.923 | 71.797 | 69.923 | 1.874 | Phát hiện 11 số lạc -> Phân tích song song tập Gốc & tập Loại số lạc | [25 empty] | 69.923 | 71.797 | 70.86 | 1.874 | 0.026447
Full Data | TEST | Phương pháp Tham chiếu PPA | Tuyệt đối (Abs) | 41.801 | 43.464 | 41.801 | 1.663 | Phát hiện 11 số lạc -> Phân tích song song tập Gốc & tập Loại số lạc | [25 empty] | 41.801 | 43.464 | 42.6325 | 1.663 | 0.039008
Full Data | TEST | Phương pháp Tham chiếu PPA | Tuyệt đối (Abs) | 16.637 | 14.921 | 16.637 | -1.716 | Phát hiện 11 số lạc -> Phân tích song song tập Gốc & tập Loại số lạc | [25 empty] | 16.637 | 14.921 | 15.779 | -1.716 | -0.10875
Full Data | TEST | Phương pháp Tham chiếu PPA | Tuyệt đối (Abs) | 22.538 | 21.096 | 22.538 | -1.442 | Phát hiện 11 số lạc -> Phân tích song song tập Gốc & tập Loại số lạc | [25 empty] | 22.538 | 21.096 | 21.817 | -1.442 | -0.066095
Full Data | TEST | Phương pháp Tham chiếu PPA | Tuyệt đối (Abs) | 17.873 | 16.436 | 17.873 | -1.437 | Phát hiện 11 số lạc -> Phân tích song song tập Gốc & tập Loại số lạc | [25 empty] | 17.873 | 16.436 | 17.1545 | -1.437 | -0.083768
Full Data | TEST | Phương pháp Tham chiếu PPA | Tuyệt đối (Abs) | 18.031 | 16.918 | 18.031 | -1.113 | Phát hiện 11 số lạc -> Phân tích song song tập Gốc & tập Loại số lạc | [25 empty] | 18.031 | 16.918 | 17.4745 | -1.113 | -0.063693
Full Data | TEST | Phương pháp Tham chiếu PPA | Tỷ lệ (%) | 0.001 | 0.007 | 0.001 | 600 | Phát hiện 11 số lạc -> Phân tích song song tập Gốc & tập Loại số lạc | 2 | 30721604 | [6 empty] | 3 | 17 | 1 | 17.8 | 239 | 139 | 4.11 | 102 | 6 | 25 | 1 | 16.9 | 219 | 139 | 3.84 | 101.9 |  | 0.001 | 0.007 | 0.004 | 0.006 | 1.5
Full Data | TEST | Phương pháp Tham chiếu PPA | Tỷ lệ (%) | 0.004 | 0.013 | 0.004 | 225 | Phát hiện 11 số lạc -> Phân tích song song tập Gốc & tập Loại số lạc | 7 | 30550396 | [6 empty] | 3 | 13 | 1 | 34 | 267 | 142 | 4 | 103.9 | 3 | 13 | 1 | 32.7 | 278 | 142 | 3.84 | 104.8 |  | 0.004 | 0.013 | 0.0085 | 0.009 | 1.0588
Full Data | TEST | Phương pháp Tham chiếu PPA | Tỷ lệ (%) | 0.004 | 0.012 | 0.004 | 200 | Phát hiện 11 số lạc -> Phân tích song song tập Gốc & tập Loại số lạc | 5 | 30720988 | [6 empty] | 4 | 36 | 2 | 20.8 | 149 | 137 | 3.92 | 98.6 | 6 | 26 | 2 | 19.7 | 150 | 137 | 3.86 | 98.1 |  | 0.004 | 0.012 | 0.008 | 0.008 | 1
Full Data | TEST | Phương pháp Tham chiếu PPA | Tỷ lệ (%) | 0.008 | 0.015 | 0.008 | 87.5 | Phát hiện 11 số lạc -> Phân tích song song tập Gốc & tập Loại số lạc | 10 | 30722578 | [6 empty] | 7 | 52 | 1 | 45.6 | 318 | 140 | 3.76 | 100.2 | 7 | 38 | 1 | 46 | 336 | 141 | 3.63 | 101.3 |  | 0.008 | 0.015 | 0.0115 | 0.007 | 0.6087
Full Data | TEST | Phương pháp Tham chiếu PPA | Tỷ lệ (%) | 0.007 | 0.001 | 0.007 | -85.7143 | Phát hiện 11 số lạc -> Phân tích song song tập Gốc & tập Loại số lạc | 3 | 30550402 | [6 empty] | 5 | 21 | 1 | 33.2 | 173 | 141 | 3.89 | 101.5 | 8 | 24 | 1 | 33.3 | 166 | 143 | 3.88 | 102.8 |  | 0.007 | 0.001 | 0.004 | -0.006 | -1.5
Full Data | TEST | Phương pháp Tham chiếu PPA | Tỷ lệ (%) | 0.007 | 0.001 | 0.007 | -85.7143 | Phát hiện 11 số lạc -> Phân tích song song tập Gốc & tập Loại số lạc | 4 | 30388175 | [6 empty] | 5 | 19 | 1 | 21.6 | 198 | 143 | 4.06 | 105.6 | 3 | 15 | 1 | 20.6 | 180 | 144 | 4.11 | 106.4 |  | 0.007 | 0.001 | 0.004 | -0.006 | -1.5
Full Data | TEST | Phương pháp Tham chiếu PPA | Tỷ lệ (%) | 0.004 | 0.001 | 0.004 | -75 | Phát hiện 11 số lạc -> Phân tích song song tập Gốc & tập Loại số lạc | 1 | 30723615 | [6 empty] | 0 | 19 | 1 | 12.6 | 127 | 137 | 4.69 | 102.9 | 2 | 13 | 1 | 13.1 | 152 | 139 | 4.97 | 104.7 |  | 0.004 | 0.001 | 0.0025 | -0.003 | -1.2
Full Data | TEST | Phương pháp Tham chiếu PPA | Tỷ lệ (%) | 0.012 | 0.004 | 0.012 | -66.6667 | Phát hiện 11 số lạc -> Phân tích song song tập Gốc & tập Loại số lạc | 6 | 30722279 | [6 empty] | 2 | 24 | 1 | 26.1 | 234 | 139 | 4.1 | 98.1 | 3 | 16 | 1 | 24.9 | 256 | 139 | 4.17 | 97.5 |  | 0.012 | 0.004 | 0.008 | -0.008 | -1
Full Data | TEST | Phương pháp Tham chiếu PPA | Tỷ lệ (%) | 0.03 | 0.012 | 0.03 | -60 | Phát hiện 11 số lạc -> Phân tích song song tập Gốc & tập Loại số lạc | 11 | 30722885 | [6 empty] | 10 | 31 | 1 | 23.4 | 167 | 140 | 4.22 | 98.9 | 9 | 36 | 1 | 23.1 | 171 | 140 | 4.2 | 99.2 |  | 0.03 | 0.012 | 0.021 | -0.018 | -0.85714
Full Data | TEST | Phương pháp Tham chiếu PPA | Tỷ lệ (%) | 0.014 | 0.006 | 0.014 | -57.1429 | Phát hiện 11 số lạc -> Phân tích song song tập Gốc & tập Loại số lạc | 8 | 30721480 | [6 empty] | 10 | 21 | 2 | 15.4 | 179 | 143 | 3.92 | 100.3 | 9 | 25 | 2 | 15.8 | 197 | 144 | 3.69 | 101.5 |  | 0.014 | 0.006 | 0.01 | -0.008 | -0.8
Full Data | TEST | Phương pháp Tham chiếu PPA | Tỷ lệ (%) | 0.018 | 0.026 | 0.018 | 44.4444 | Phát hiện 11 số lạc -> Phân tích song song tập Gốc & tập Loại số lạc | 12 | 30723949 | [6 empty] | 1 | 10 | 1 | 55.5 | 215 | 141 | 3.76 | 101.4 | 5 | 16 | 1 | 55.6 | 208 | 141 | 4.01 | 101.3 |  | 0.018 | 0.026 | 0.022 | 0.008 | 0.36364
Full Data | TEST | Trung bình 2 phương pháp (PPA+PPB)/2 | Tuyệt đối (Abs) | 62.516 | 75.876 | 69.196 | 13.36 | Phát hiện 11 số lạc -> Phân tích song song tập Gốc & tập Loại số lạc | [25 empty] | 62.516 | 75.876 | 69.196 | 13.36 | 0.19307
Full Data | TEST | Trung bình 2 phương pháp (PPA+PPB)/2 | Tuyệt đối (Abs) | 91.235 | 99.802 | 95.5185 | 8.567 | Phát hiện 11 số lạc -> Phân tích song song tập Gốc & tập Loại số lạc | [25 empty] | 91.235 | 99.802 | 95.5185 | 8.567 | 0.089689
Full Data | TEST | Trung bình 2 phương pháp (PPA+PPB)/2 | Tuyệt đối (Abs) | 17.757 | 21.047 | 19.402 | 3.29 | Phát hiện 11 số lạc -> Phân tích song song tập Gốc & tập Loại số lạc | [25 empty] | 17.757 | 21.047 | 19.402 | 3.29 | 0.16957
Full Data | TEST | Trung bình 2 phương pháp (PPA+PPB)/2 | Tuyệt đối (Abs) | 43.709 | 41.22 | 42.4645 | -2.489 | Phát hiện 11 số lạc -> Phân tích song song tập Gốc & tập Loại số lạc | [25 empty] | 43.709 | 41.22 | 42.4645 | -2.489 | -0.058614
Full Data | TEST | Trung bình 2 phương pháp (PPA+PPB)/2 | Tuyệt đối (Abs) | 24.358 | 22.259 | 23.3085 | -2.099 | Phát hiện 11 số lạc -> Phân tích song song tập Gốc & tập Loại số lạc | [25 empty] | 24.358 | 22.259 | 23.3085 | -2.099 | -0.090053
Full Data | TEST | Trung bình 2 phương pháp (PPA+PPB)/2 | Tuyệt đối (Abs) | 69.923 | 71.797 | 70.86 | 1.874 | Phát hiện 11 số lạc -> Phân tích song song tập Gốc & tập Loại số lạc | [25 empty] | 69.923 | 71.797 | 70.86 | 1.874 | 0.026447
Full Data | TEST | Trung bình 2 phương pháp (PPA+PPB)/2 | Tuyệt đối (Abs) | 41.801 | 43.464 | 42.6325 | 1.663 | Phát hiện 11 số lạc -> Phân tích song song tập Gốc & tập Loại số lạc | [25 empty] | 41.801 | 43.464 | 42.6325 | 1.663 | 0.039008
Full Data | TEST | Trung bình 2 phương pháp (PPA+PPB)/2 | Tuyệt đối (Abs) | 16.637 | 14.921 | 15.779 | -1.716 | Phát hiện 11 số lạc -> Phân tích song song tập Gốc & tập Loại số lạc | [25 empty] | 16.637 | 14.921 | 15.779 | -1.716 | -0.10875
Full Data | TEST | Trung bình 2 phương pháp (PPA+PPB)/2 | Tuyệt đối (Abs) | 22.538 | 21.096 | 21.817 | -1.442 | Phát hiện 11 số lạc -> Phân tích song song tập Gốc & tập Loại số lạc | [25 empty] | 22.538 | 21.096 | 21.817 | -1.442 | -0.066095
Full Data | TEST | Trung bình 2 phương pháp (PPA+PPB)/2 | Tuyệt đối (Abs) | 17.873 | 16.436 | 17.1545 | -1.437 | Phát hiện 11 số lạc -> Phân tích song song tập Gốc & tập Loại số lạc | [25 empty] | 17.873 | 16.436 | 17.1545 | -1.437 | -0.083768
Full Data | TEST | Trung bình 2 phương pháp (PPA+PPB)/2 | Tuyệt đối (Abs) | 18.031 | 16.918 | 17.4745 | -1.113 | Phát hiện 11 số lạc -> Phân tích song song tập Gốc & tập Loại số lạc | [25 empty] | 18.031 | 16.918 | 17.4745 | -1.113 | -0.063693
Full Data | TEST | Trung bình 2 phương pháp (PPA+PPB)/2 | Tỷ lệ (%) | 0.001 | 0.007 | 0.004 | 150 | Phát hiện 11 số lạc -> Phân tích song song tập Gốc & tập Loại số lạc | 2 | 30721604 | [6 empty] | 3 | 17 | 1 | 17.8 | 239 | 139 | 4.11 | 102 | 6 | 25 | 1 | 16.9 | 219 | 139 | 3.84 | 101.9 |  | 0.001 | 0.007 | 0.004 | 0.006 | 1.5
Full Data | TEST | Trung bình 2 phương pháp (PPA+PPB)/2 | Tỷ lệ (%) | 0.007 | 0.001 | 0.004 | -150 | Phát hiện 11 số lạc -> Phân tích song song tập Gốc & tập Loại số lạc | 3 | 30550402 | [6 empty] | 5 | 21 | 1 | 33.2 | 173 | 141 | 3.89 | 101.5 | 8 | 24 | 1 | 33.3 | 166 | 143 | 3.88 | 102.8 |  | 0.007 | 0.001 | 0.004 | -0.006 | -1.5
Full Data | TEST | Trung bình 2 phương pháp (PPA+PPB)/2 | Tỷ lệ (%) | 0.007 | 0.001 | 0.004 | -150 | Phát hiện 11 số lạc -> Phân tích song song tập Gốc & tập Loại số lạc | 4 | 30388175 | [6 empty] | 5 | 19 | 1 | 21.6 | 198 | 143 | 4.06 | 105.6 | 3 | 15 | 1 | 20.6 | 180 | 144 | 4.11 | 106.4 |  | 0.007 | 0.001 | 0.004 | -0.006 | -1.5
Full Data | TEST | Trung bình 2 phương pháp (PPA+PPB)/2 | Tỷ lệ (%) | 0.004 | 0.001 | 0.0025 | -120 | Phát hiện 11 số lạc -> Phân tích song song tập Gốc & tập Loại số lạc | 1 | 30723615 | [6 empty] | 0 | 19 | 1 | 12.6 | 127 | 137 | 4.69 | 102.9 | 2 | 13 | 1 | 13.1 | 152 | 139 | 4.97 | 104.7 |  | 0.004 | 0.001 | 0.0025 | -0.003 | -1.2
Full Data | TEST | Trung bình 2 phương pháp (PPA+PPB)/2 | Tỷ lệ (%) | 0.004 | 0.013 | 0.0085 | 105.8824 | Phát hiện 11 số lạc -> Phân tích song song tập Gốc & tập Loại số lạc | 7 | 30550396 | [6 empty] | 3 | 13 | 1 | 34 | 267 | 142 | 4 | 103.9 | 3 | 13 | 1 | 32.7 | 278 | 142 | 3.84 | 104.8 |  | 0.004 | 0.013 | 0.0085 | 0.009 | 1.0588
Full Data | TEST | Trung bình 2 phương pháp (PPA+PPB)/2 | Tỷ lệ (%) | 0.012 | 0.004 | 0.008 | -100 | Phát hiện 11 số lạc -> Phân tích song song tập Gốc & tập Loại số lạc | 6 | 30722279 | [6 empty] | 2 | 24 | 1 | 26.1 | 234 | 139 | 4.1 | 98.1 | 3 | 16 | 1 | 24.9 | 256 | 139 | 4.17 | 97.5 |  | 0.012 | 0.004 | 0.008 | -0.008 | -1
Full Data | TEST | Trung bình 2 phương pháp (PPA+PPB)/2 | Tỷ lệ (%) | 0.004 | 0.012 | 0.008 | 100 | Phát hiện 11 số lạc -> Phân tích song song tập Gốc & tập Loại số lạc | 5 | 30720988 | [6 empty] | 4 | 36 | 2 | 20.8 | 149 | 137 | 3.92 | 98.6 | 6 | 26 | 2 | 19.7 | 150 | 137 | 3.86 | 98.1 |  | 0.004 | 0.012 | 0.008 | 0.008 | 1
Full Data | TEST | Trung bình 2 phương pháp (PPA+PPB)/2 | Tỷ lệ (%) | 0.03 | 0.012 | 0.021 | -85.7143 | Phát hiện 11 số lạc -> Phân tích song song tập Gốc & tập Loại số lạc | 11 | 30722885 | [6 empty] | 10 | 31 | 1 | 23.4 | 167 | 140 | 4.22 | 98.9 | 9 | 36 | 1 | 23.1 | 171 | 140 | 4.2 | 99.2 |  | 0.03 | 0.012 | 0.021 | -0.018 | -0.85714
Full Data | TEST | Trung bình 2 phương pháp (PPA+PPB)/2 | Tỷ lệ (%) | 0.014 | 0.006 | 0.01 | -80 | Phát hiện 11 số lạc -> Phân tích song song tập Gốc & tập Loại số lạc | 8 | 30721480 | [6 empty] | 10 | 21 | 2 | 15.4 | 179 | 143 | 3.92 | 100.3 | 9 | 25 | 2 | 15.8 | 197 | 144 | 3.69 | 101.5 |  | 0.014 | 0.006 | 0.01 | -0.008 | -0.8
Full Data | TEST | Trung bình 2 phương pháp (PPA+PPB)/2 | Tỷ lệ (%) | 0.008 | 0.015 | 0.0115 | 60.8696 | Phát hiện 11 số lạc -> Phân tích song song tập Gốc & tập Loại số lạc | 10 | 30722578 | [6 empty] | 7 | 52 | 1 | 45.6 | 318 | 140 | 3.76 | 100.2 | 7 | 38 | 1 | 46 | 336 | 141 | 3.63 | 101.3 |  | 0.008 | 0.015 | 0.0115 | 0.007 | 0.6087
Full Data | TEST | Trung bình 2 phương pháp (PPA+PPB)/2 | Tỷ lệ (%) | 0.026 | 0.018 | 0.022 | -36.3636 | Phát hiện 11 số lạc -> Phân tích song song tập Gốc & tập Loại số lạc | 13 | 30723340 | [6 empty] | 3 | 12 | 1 | 19.6 | 183 | 142 | 4.48 | 106.2 | 4 | 14 | 1 | 18.8 | 162 | 142 | 4.34 | 106.7 |  | 0.026 | 0.018 | 0.022 | -0.008 | -0.36364
Filtered 6 Analytes | AST | Phương pháp Tham chiếu PPA | Tuyệt đối (Abs) | 267.2 | 272.6 | 267.2 | 5.4 | Phát hiện 1 số lạc -> Phân tích song song tập Gốc & tập Loại số lạc | 9 | 30722685 | [6 empty] | 5 | 1 | 24 | 272.6 | 312 | 138 | 3.99 | 101.4 | 7 | 24 | 1 | 267.2 | 313 | 139 | 3.96 | 102.5
Filtered 6 Analytes | AST | Trung bình 2 phương pháp (PPA+PPB)/2 | Tuyệt đối (Abs) | 267.2 | 272.6 | 269.9 | 5.4 | Phát hiện 1 số lạc -> Phân tích song song tập Gốc & tập Loại số lạc | 9 | 30722685 | [6 empty] | 5 | 1 | 24 | 272.6 | 312 | 138 | 3.99 | 101.4 | 7 | 24 | 1 | 267.2 | 313 | 139 | 3.96 | 102.5
Filtered 6 Analytes | TEST | Phương pháp Tham chiếu PPA | Tỷ lệ (%) | 0.001 | 0.007 | 0.001 | 600 | Phát hiện 3 số lạc -> Phân tích song song tập Gốc & tập Loại số lạc | 2 | 30721604 | [6 empty] | 3 | 17 | 1 | 17.8 | 239 | 139 | 4.11 | 102 | 6 | 25 | 1 | 16.9 | 219 | 139 | 3.84 | 101.9 |  | 0.001 | 0.007 | 0.004 | 0.006 | 1.5
Filtered 6 Analytes | TEST | Phương pháp Tham chiếu PPA | Tỷ lệ (%) | 0.004 | 0.013 | 0.004 | 225 | Phát hiện 3 số lạc -> Phân tích song song tập Gốc & tập Loại số lạc | 7 | 30550396 | [6 empty] | 3 | 13 | 1 | 34 | 267 | 142 | 4 | 103.9 | 3 | 13 | 1 | 32.7 | 278 | 142 | 3.84 | 104.8 |  | 0.004 | 0.013 | 0.0085 | 0.009 | 1.0588
Filtered 6 Analytes | TEST | Phương pháp Tham chiếu PPA | Tỷ lệ (%) | 0.004 | 0.012 | 0.004 | 200 | Phát hiện 3 số lạc -> Phân tích song song tập Gốc & tập Loại số lạc | 5 | 30720988 | [6 empty] | 4 | 36 | 2 | 20.8 | 149 | 137 | 3.92 | 98.6 | 6 | 26 | 2 | 19.7 | 150 | 137 | 3.86 | 98.1 |  | 0.004 | 0.012 | 0.008 | 0.008 | 1