## Khác biệt tuyệt đối (Abs)
Tập Dữ Liệu | Chỉ số | N gốc | Shapiro-Wilk p-value | Kết quả Phân bố | Số lượng số lạc phát hiện | Số lượng số lạc loại bỏ (GESD) | N phân tích cuối | Phương pháp Thống kê | PPA Mean ± SD | PPB Mean ± SD | PPA Median (IQR) [Min - Max] | PPB Median (IQR) [Min - Max] | Phương pháp Kiểm định Khác biệt | Giá trị Thống kê (Statistic) | P-value (Khác biệt) | Kết luận Ý nghĩa Thống kê | Loại Giá trị Bias Đang dùng | Độ lệch (Bias) | 95% CI của Bias | Lower LoA | Upper LoA | Ngưỡng B_max (Optimal) | Phân loại CLSI (Optimal) | Diễn giải Lâm sàng (Optimal) | Ngưỡng B_max (Desirable) | Phân loại CLSI (Desirable) | Diễn giải Lâm sàng (Desirable) | Ngưỡng B_max (Minimum) | Phân loại CLSI (Minimum) | Diễn giải Lâm sàng (Minimum)
Full Data | Chỉ số H | 133 | N/A | Biến số nguyên | 0 | 0 | 133 | Số nguyên (Non-parametric Bootstrap) | 1.49 ± 4.50 | 1.71 ± 4.30 | 0.00 (2.00) [0.00 - 42.00] | 0.00 (2.00) [0.00 - 38.00] | Wilcoxon Signed-Rank test | 1589.500 | 0.8819 | Khác biệt không có ý nghĩa thống kê (p >= 0.05) | Median | 0.00 | [0.00, 0.00] | -4.00 | 9.10 | N/A | N/A | Không áp dụng / Không khai báo B_max | N/A | N/A | Không áp dụng / Không khai báo B_max | N/A | N/A | Không áp dụng / Không khai báo B_max
Full Data | Chỉ số L | 133 | N/A | Biến số nguyên | 0 | 0 | 133 | Số nguyên (Non-parametric Bootstrap) | 17.05 ± 8.29 | 15.30 ± 5.80 | 15.00 (8.00) [5.00 - 62.00] | 14.00 (7.00) [6.00 - 39.00] | Wilcoxon Signed-Rank test | 2803.000 | 0.0152 | Có sự khác biệt có ý nghĩa thống kê (p < 0.05) | Median | -1.00 | [-2.00, 0.00] | -18.10 | 9.70 | N/A | N/A | Không áp dụng / Không khai báo B_max | N/A | N/A | Không áp dụng / Không khai báo B_max | N/A | N/A | Không áp dụng / Không khai báo B_max
Full Data | Chỉ số I | 133 | N/A | Biến số nguyên | 0 | 0 | 133 | Số nguyên (Non-parametric Bootstrap) | 1.07 ± 0.31 | 1.08 ± 0.30 | 1.00 (0.00) [0.00 - 2.00] | 1.00 (0.00) [0.00 - 2.00] | Wilcoxon Signed-Rank test | 0.000 | 0.1573 | Khác biệt không có ý nghĩa thống kê (p >= 0.05) | Median | 0.00 | [0.00, 0.00] | 0.00 | 0.00 | N/A | N/A | Không áp dụng / Không khai báo B_max | N/A | N/A | Không áp dụng / Không khai báo B_max | N/A | N/A | Không áp dụng / Không khai báo B_max
Full Data | Potassium (K+) | 40 | 0.139 | Chuẩn ban đầu | 0 | 0 | 40 | Phân bố chuẩn (Parametric - Mean ± 1.96 SD) | 3.88 ± 0.22 | 3.90 ± 0.22 | 3.90 (0.30) [3.20 - 4.34] | 3.92 (0.27) [3.17 - 4.35] | Paired t-test | -0.961 | 0.3426 | Khác biệt không có ý nghĩa thống kê (p >= 0.05) | Mean | 0.02 | [-0.02, 0.05] | -0.21 | 0.24 | 0.05 | C | Nghi ngờ chấp nhận (Bias <= B_max nhưng CI vượt B_max) | 0.10 | A | Hoàn toàn chấp nhận được (Bias không khác 0 và CI <= B_max) | 0.15 | A | Hoàn toàn chấp nhận được (Bias không khác 0 và CI <= B_max)
Full Data | Sodium (Na+) | 40 | 0.000 | Không chuẩn | 0 | 0 | 40 | Không chuẩn (Non-parametric Bootstrap) | 139.85 ± 1.92 | 139.93 ± 2.04 | 140.00 (3.25) [136.00 - 143.00] | 140.00 (4.00) [136.00 - 144.00] | Wilcoxon Signed-Rank test | 72.000 | 0.5276 | Khác biệt không có ý nghĩa thống kê (p >= 0.05) | Median | 0.00 | [0.00, 0.00] | -1.00 | 2.00 | N/A | N/A | Không áp dụng / Không khai báo B_max | N/A | N/A | Không áp dụng / Không khai báo B_max | N/A | N/A | Không áp dụng / Không khai báo B_max
Full Data | Chloride (Cl-) | 40 | 0.215 | Chuẩn ban đầu | 0 | 0 | 40 | Phân bố chuẩn (Parametric - Mean ± 1.96 SD) | 102.16 ± 1.90 | 102.02 ± 1.90 | 102.25 (2.12) [97.40 - 106.80] | 101.90 (2.37) [98.30 - 106.40] | Paired t-test | 0.933 | 0.3567 | Khác biệt không có ý nghĩa thống kê (p >= 0.05) | Mean | -0.14 | [-0.44, 0.16] | -2.04 | 1.75 | N/A | N/A | Không áp dụng / Không khai báo B_max | N/A | N/A | Không áp dụng / Không khai báo B_max | N/A | N/A | Không áp dụng / Không khai báo B_max
Full Data | AST | 40 | 0.347 | Chuẩn ban đầu | 0 | 0 | 40 | Phân bố chuẩn (Parametric - Mean ± 1.96 SD) | 23.43 ± 9.23 | 22.46 ± 9.27 | 22.55 (7.00) [11.30 - 69.80] | 21.65 (7.23) [11.60 - 69.50] | Paired t-test | 6.396 | 0.0000 | Có sự khác biệt có ý nghĩa thống kê (p < 0.05) | Mean | -0.97 | [-1.27, -0.67] | -2.86 | 0.91 | 1.50 | B | Chấp nhận được (Bias có ý nghĩa nhưng CI <= B_max) | 3.00 | B | Chấp nhận được (Bias có ý nghĩa nhưng CI <= B_max) | 4.50 | B | Chấp nhận được (Bias có ý nghĩa nhưng CI <= B_max)
Full Data | LDH | 40 | 0.036 | Không chuẩn | 0 | 0 | 40 | Không chuẩn (Non-parametric Bootstrap) | 186.68 ± 34.13 | 179.18 ± 32.95 | 184.00 (50.25) [130.00 - 272.00] | 172.00 (32.25) [127.00 - 260.00] | Wilcoxon Signed-Rank test | 179.000 | 0.0055 | Có sự khác biệt có ý nghĩa thống kê (p < 0.05) | Median | -5.00 | [-12.00, 0.50] | -45.12 | 14.00 | N/A | N/A | Không áp dụng / Không khai báo B_max | N/A | N/A | Không áp dụng / Không khai báo B_max | N/A | N/A | Không áp dụng / Không khai báo B_max
Full Data | TEST | 79 | 0.000 | Không chuẩn (Số lạc > 5% (có 11 số lạc) -> Giữ nguyên dữ liệu gốc) | 11 | 0 | 79 | Không chuẩn (Non-parametric Bootstrap) | 8.80 ± 16.26 | 9.03 ± 17.46 | 1.77 (11.33) [0.00 - 91.23] | 1.83 (11.40) [0.00 - 99.80] | Wilcoxon Signed-Rank test | 1450.500 | 0.5268 | Khác biệt không có ý nghĩa thống kê (p >= 0.05) | Median | 0.01 | [-0.01, 0.01] | -1.74 | 3.55 | N/A | N/A | Không áp dụng / Không khai báo B_max | N/A | N/A | Không áp dụng / Không khai báo B_max | N/A | N/A | Không áp dụng / Không khai báo B_max
Filtered 6 Analytes | Chỉ số H | 40 | N/A | Biến số nguyên | 0 | 0 | 40 | Số nguyên (Non-parametric Bootstrap) | 1.10 ± 1.66 | 1.25 ± 2.39 | 0.00 (2.00) [0.00 - 8.00] | 0.00 (1.00) [0.00 - 12.00] | Wilcoxon Signed-Rank test | 123.500 | 0.6535 | Khác biệt không có ý nghĩa thống kê (p >= 0.05) | Median | 0.00 | [-0.50, 0.00] | -3.02 | 7.07 | N/A | N/A | Không áp dụng / Không khai báo B_max | N/A | N/A | Không áp dụng / Không khai báo B_max | N/A | N/A | Không áp dụng / Không khai báo B_max
Filtered 6 Analytes | Chỉ số L | 40 | N/A | Biến số nguyên | 0 | 0 | 40 | Số nguyên (Non-parametric Bootstrap) | 12.93 ± 3.29 | 12.75 ± 2.98 | 13.00 (6.00) [7.00 - 19.00] | 13.00 (4.25) [8.00 - 19.00] | Wilcoxon Signed-Rank test | 307.000 | 0.6817 | Khác biệt không có ý nghĩa thống kê (p >= 0.05) | Median | -0.50 | [-2.00, 1.00] | -6.03 | 7.02 | N/A | N/A | Không áp dụng / Không khai báo B_max | N/A | N/A | Không áp dụng / Không khai báo B_max | N/A | N/A | Không áp dụng / Không khai báo B_max
Filtered 6 Analytes | Chỉ số I | 40 | N/A | Biến số nguyên | 0 | 0 | 40 | Số nguyên (Non-parametric Bootstrap) | 1.10 ± 0.30 | 1.10 ± 0.30 | 1.00 (0.00) [1.00 - 2.00] | 1.00 (0.00) [1.00 - 2.00] | Wilcoxon Signed-Rank test | 0.000 | 1.0000 | Không có sự khác biệt (các cặp giá trị giống hệt nhau) | Median | 0.00 | [0.00, 0.00] | 0.00 | 0.00 | N/A | N/A | Không áp dụng / Không khai báo B_max | N/A | N/A | Không áp dụng / Không khai báo B_max | N/A | N/A | Không áp dụng / Không khai báo B_max
Filtered 6 Analytes | Potassium (K+) | 40 | 0.139 | Chuẩn ban đầu | 0 | 0 | 40 | Phân bố chuẩn (Parametric - Mean ± 1.96 SD) | 3.88 ± 0.22 | 3.90 ± 0.22 | 3.90 (0.30) [3.20 - 4.34] | 3.92 (0.27) [3.17 - 4.35] | Paired t-test | -0.961 | 0.3426 | Khác biệt không có ý nghĩa thống kê (p >= 0.05) | Mean | 0.02 | [-0.02, 0.05] | -0.21 | 0.24 | 0.05 | C | Nghi ngờ chấp nhận (Bias <= B_max nhưng CI vượt B_max) | 0.10 | A | Hoàn toàn chấp nhận được (Bias không khác 0 và CI <= B_max) | 0.15 | A | Hoàn toàn chấp nhận được (Bias không khác 0 và CI <= B_max)
Filtered 6 Analytes | Sodium (Na+) | 40 | 0.000 | Không chuẩn | 0 | 0 | 40 | Không chuẩn (Non-parametric Bootstrap) | 139.85 ± 1.92 | 139.93 ± 2.04 | 140.00 (3.25) [136.00 - 143.00] | 140.00 (4.00) [136.00 - 144.00] | Wilcoxon Signed-Rank test | 72.000 | 0.5276 | Khác biệt không có ý nghĩa thống kê (p >= 0.05) | Median | 0.00 | [0.00, 0.00] | -1.00 | 2.00 | N/A | N/A | Không áp dụng / Không khai báo B_max | N/A | N/A | Không áp dụng / Không khai báo B_max | N/A | N/A | Không áp dụng / Không khai báo B_max
Filtered 6 Analytes | Chloride (Cl-) | 40 | 0.215 | Chuẩn ban đầu | 0 | 0 | 40 | Phân bố chuẩn (Parametric - Mean ± 1.96 SD) | 102.16 ± 1.90 | 102.02 ± 1.90 | 102.25 (2.12) [97.40 - 106.80] | 101.90 (2.37) [98.30 - 106.40] | Paired t-test | 0.933 | 0.3567 | Khác biệt không có ý nghĩa thống kê (p >= 0.05) | Mean | -0.14 | [-0.44, 0.16] | -2.04 | 1.75 | N/A | N/A | Không áp dụng / Không khai báo B_max | N/A | N/A | Không áp dụng / Không khai báo B_max | N/A | N/A | Không áp dụng / Không khai báo B_max
Filtered 6 Analytes | AST | 40 | 0.347 | Chuẩn ban đầu | 0 | 0 | 40 | Phân bố chuẩn (Parametric - Mean ± 1.96 SD) | 23.43 ± 9.23 | 22.46 ± 9.27 | 22.55 (7.00) [11.30 - 69.80] | 21.65 (7.23) [11.60 - 69.50] | Paired t-test | 6.396 | 0.0000 | Có sự khác biệt có ý nghĩa thống kê (p < 0.05) | Mean | -0.97 | [-1.27, -0.67] | -2.86 | 0.91 | 1.50 | B | Chấp nhận được (Bias có ý nghĩa nhưng CI <= B_max) | 3.00 | B | Chấp nhận được (Bias có ý nghĩa nhưng CI <= B_max) | 4.50 | B | Chấp nhận được (Bias có ý nghĩa nhưng CI <= B_max)
Filtered 6 Analytes | LDH | 40 | 0.036 | Không chuẩn | 0 | 0 | 40 | Không chuẩn (Non-parametric Bootstrap) | 186.68 ± 34.13 | 179.18 ± 32.95 | 184.00 (50.25) [130.00 - 272.00] | 172.00 (32.25) [127.00 - 260.00] | Wilcoxon Signed-Rank test | 179.000 | 0.0055 | Có sự khác biệt có ý nghĩa thống kê (p < 0.05) | Median | -5.00 | [-12.00, 0.50] | -45.12 | 14.00 | N/A | N/A | Không áp dụng / Không khai báo B_max | N/A | N/A | Không áp dụng / Không khai báo B_max | N/A | N/A | Không áp dụng / Không khai báo B_max
Filtered 6 Analytes | TEST | 24 | 0.000 | Không chuẩn (Đã loại 2 số lạc nhưng vẫn không chuẩn -> Giữ nguyên dữ liệu gốc) | 2 | 0 | 24 | Không chuẩn (Non-parametric Bootstrap) | 10.15 ± 19.43 | 10.45 ± 20.98 | 1.22 (16.88) [0.00 - 91.23] | 1.23 (15.27) [0.00 - 99.80] | Wilcoxon Signed-Rank test | 143.000 | 0.8414 | Khác biệt không có ý nghĩa thống kê (p >= 0.05) | Median | -0.00 | [-0.01, 0.06] | -1.56 | 5.53 | N/A | N/A | Không áp dụng / Không khai báo B_max | N/A | N/A | Không áp dụng / Không khai báo B_max | N/A | N/A | Không áp dụng / Không khai báo B_max

## Khác biệt tỷ lệ (Pct)
Tập Dữ Liệu | Chỉ số | N gốc | Shapiro-Wilk p-value | Kết quả Phân bố | Số lượng số lạc phát hiện | Số lượng số lạc loại bỏ (GESD) | N phân tích cuối | Phương pháp Thống kê | PPA Mean ± SD | PPB Mean ± SD | PPA Median (IQR) [Min - Max] | PPB Median (IQR) [Min - Max] | Phương pháp Kiểm định Khác biệt | Giá trị Thống kê (Statistic) | P-value (Khác biệt) | Kết luận Ý nghĩa Thống kê | Loại Giá trị Bias Đang dùng | Độ lệch (Bias) | 95% CI của Bias | Lower LoA | Upper LoA | Ngưỡng B_max (Optimal) | Phân loại CLSI (Optimal) | Diễn giải Lâm sàng (Optimal) | Ngưỡng B_max (Desirable) | Phân loại CLSI (Desirable) | Diễn giải Lâm sàng (Desirable) | Ngưỡng B_max (Minimum) | Phân loại CLSI (Minimum) | Diễn giải Lâm sàng (Minimum)
Full Data | Potassium (K+) | 40 | 0.595 | Chuẩn (Đã loại 1 số lạc GESD) | 1 | 1 | 39 | Phân bố chuẩn (Parametric - Mean ± 1.96 SD) | 3.89 ± 0.22 | 3.90 ± 0.22 | 3.92 (0.29) [3.20 - 4.34] | 3.93 (0.27) [3.17 - 4.35] | Paired t-test | -0.522 | 0.6050 | Khác biệt không có ý nghĩa thống kê (p >= 0.05) | Mean | 0.24% | [-0.58, 1.06]% | -4.88% | 5.36% | 0.80% | C | Nghi ngờ chấp nhận (Bias <= B_max nhưng CI vượt B_max) | 1.70% | A | Hoàn toàn chấp nhận được (Bias không khác 0 và CI <= B_max) | 2.50% | A | Hoàn toàn chấp nhận được (Bias không khác 0 và CI <= B_max)
Full Data | Sodium (Na+) | 40 | 0.000 | Không chuẩn | 0 | 0 | 40 | Không chuẩn (Non-parametric Bootstrap) | 139.85 ± 1.92 | 139.93 ± 2.04 | 140.00 (3.25) [136.00 - 143.00] | 140.00 (4.00) [136.00 - 144.00] | Wilcoxon Signed-Rank test | 72.000 | 0.5276 | Khác biệt không có ý nghĩa thống kê (p >= 0.05) | Median | 0.00% | [0.00, 0.00]% | -0.72% | 1.43% | N/A | N/A | Không áp dụng / Không khai báo B_max | N/A | N/A | Không áp dụng / Không khai báo B_max | N/A | N/A | Không áp dụng / Không khai báo B_max
Full Data | Chloride (Cl-) | 40 | 0.269 | Chuẩn ban đầu | 0 | 0 | 40 | Phân bố chuẩn (Parametric - Mean ± 1.96 SD) | 102.16 ± 1.90 | 102.02 ± 1.90 | 102.25 (2.12) [97.40 - 106.80] | 101.90 (2.37) [98.30 - 106.40] | Paired t-test | 0.933 | 0.3567 | Khác biệt không có ý nghĩa thống kê (p >= 0.05) | Mean | -0.13% | [-0.43, 0.16]% | -1.99% | 1.72% | N/A | N/A | Không áp dụng / Không khai báo B_max | N/A | N/A | Không áp dụng / Không khai báo B_max | N/A | N/A | Không áp dụng / Không khai báo B_max
Full Data | AST | 40 | 0.410 | Chuẩn ban đầu | 0 | 0 | 40 | Phân bố chuẩn (Parametric - Mean ± 1.96 SD) | 23.43 ± 9.23 | 22.46 ± 9.27 | 22.55 (7.00) [11.30 - 69.80] | 21.65 (7.23) [11.60 - 69.50] | Paired t-test | 6.396 | 0.0000 | Có sự khác biệt có ý nghĩa thống kê (p < 0.05) | Mean | -4.37% | [-5.75, -2.98]% | -13.11% | 4.38% | 2.70% | E | Không chấp nhận được (CI vượt hoàn toàn B_max) | 5.40% | C | Nghi ngờ chấp nhận (Bias <= B_max nhưng CI vượt B_max) | 8.00% | B | Chấp nhận được (Bias có ý nghĩa nhưng CI <= B_max)
Full Data | LDH | 40 | 0.149 | Chuẩn ban đầu | 0 | 0 | 40 | Phân bố chuẩn (Parametric - Mean ± 1.96 SD) | 186.68 ± 34.13 | 179.18 ± 32.95 | 184.00 (50.25) [130.00 - 272.00] | 172.00 (32.25) [127.00 - 260.00] | Paired t-test | 3.152 | 0.0031 | Có sự khác biệt có ý nghĩa thống kê (p < 0.05) | Mean | -3.68% | [-6.06, -1.31]% | -18.70% | 11.33% | 1.60% | D | Nghi ngờ không đạt (Bias > B_max nhưng CI vẫn chạm B_max) | 3.10% | D | Nghi ngờ không đạt (Bias > B_max nhưng CI vẫn chạm B_max) | 4.70% | C | Nghi ngờ chấp nhận (Bias <= B_max nhưng CI vượt B_max)
Full Data | TEST | 79 | 0.000 | Không chuẩn (Số lạc > 5% (có 12 số lạc) -> Giữ nguyên dữ liệu gốc) | 12 | 0 | 79 | Không chuẩn (Non-parametric Bootstrap) | 8.80 ± 16.26 | 9.03 ± 17.46 | 1.77 (11.33) [0.00 - 91.23] | 1.83 (11.40) [0.00 - 99.80] | Wilcoxon Signed-Rank test | 1450.500 | 0.5268 | Khác biệt không có ý nghĩa thống kê (p >= 0.05) | Median | 0.82% | [-2.07, 2.17]% | -75.54% | 201.25% | N/A | N/A | Không áp dụng / Không khai báo B_max | N/A | N/A | Không áp dụng / Không khai báo B_max | N/A | N/A | Không áp dụng / Không khai báo B_max
Filtered 6 Analytes | Potassium (K+) | 40 | 0.595 | Chuẩn (Đã loại 1 số lạc GESD) | 1 | 1 | 39 | Phân bố chuẩn (Parametric - Mean ± 1.96 SD) | 3.89 ± 0.22 | 3.90 ± 0.22 | 3.92 (0.29) [3.20 - 4.34] | 3.93 (0.27) [3.17 - 4.35] | Paired t-test | -0.522 | 0.6050 | Khác biệt không có ý nghĩa thống kê (p >= 0.05) | Mean | 0.24% | [-0.58, 1.06]% | -4.88% | 5.36% | 0.80% | C | Nghi ngờ chấp nhận (Bias <= B_max nhưng CI vượt B_max) | 1.70% | A | Hoàn toàn chấp nhận được (Bias không khác 0 và CI <= B_max) | 2.50% | A | Hoàn toàn chấp nhận được (Bias không khác 0 và CI <= B_max)
Filtered 6 Analytes | Sodium (Na+) | 40 | 0.000 | Không chuẩn | 0 | 0 | 40 | Không chuẩn (Non-parametric Bootstrap) | 139.85 ± 1.92 | 139.93 ± 2.04 | 140.00 (3.25) [136.00 - 143.00] | 140.00 (4.00) [136.00 - 144.00] | Wilcoxon Signed-Rank test | 72.000 | 0.5276 | Khác biệt không có ý nghĩa thống kê (p >= 0.05) | Median | 0.00% | [0.00, 0.00]% | -0.72% | 1.43% | N/A | N/A | Không áp dụng / Không khai báo B_max | N/A | N/A | Không áp dụng / Không khai báo B_max | N/A | N/A | Không áp dụng / Không khai báo B_max
Filtered 6 Analytes | Chloride (Cl-) | 40 | 0.269 | Chuẩn ban đầu | 0 | 0 | 40 | Phân bố chuẩn (Parametric - Mean ± 1.96 SD) | 102.16 ± 1.90 | 102.02 ± 1.90 | 102.25 (2.12) [97.40 - 106.80] | 101.90 (2.37) [98.30 - 106.40] | Paired t-test | 0.933 | 0.3567 | Khác biệt không có ý nghĩa thống kê (p >= 0.05) | Mean | -0.13% | [-0.43, 0.16]% | -1.99% | 1.72% | N/A | N/A | Không áp dụng / Không khai báo B_max | N/A | N/A | Không áp dụng / Không khai báo B_max | N/A | N/A | Không áp dụng / Không khai báo B_max
Filtered 6 Analytes | AST | 40 | 0.410 | Chuẩn ban đầu | 0 | 0 | 40 | Phân bố chuẩn (Parametric - Mean ± 1.96 SD) | 23.43 ± 9.23 | 22.46 ± 9.27 | 22.55 (7.00) [11.30 - 69.80] | 21.65 (7.23) [11.60 - 69.50] | Paired t-test | 6.396 | 0.0000 | Có sự khác biệt có ý nghĩa thống kê (p < 0.05) | Mean | -4.37% | [-5.75, -2.98]% | -13.11% | 4.38% | 2.70% | E | Không chấp nhận được (CI vượt hoàn toàn B_max) | 5.40% | C | Nghi ngờ chấp nhận (Bias <= B_max nhưng CI vượt B_max) | 8.00% | B | Chấp nhận được (Bias có ý nghĩa nhưng CI <= B_max)
Filtered 6 Analytes | LDH | 40 | 0.149 | Chuẩn ban đầu | 0 | 0 | 40 | Phân bố chuẩn (Parametric - Mean ± 1.96 SD) | 186.68 ± 34.13 | 179.18 ± 32.95 | 184.00 (50.25) [130.00 - 272.00] | 172.00 (32.25) [127.00 - 260.00] | Paired t-test | 3.152 | 0.0031 | Có sự khác biệt có ý nghĩa thống kê (p < 0.05) | Mean | -3.68% | [-6.06, -1.31]% | -18.70% | 11.33% | 1.60% | D | Nghi ngờ không đạt (Bias > B_max nhưng CI vẫn chạm B_max) | 3.10% | D | Nghi ngờ không đạt (Bias > B_max nhưng CI vẫn chạm B_max) | 4.70% | C | Nghi ngờ chấp nhận (Bias <= B_max nhưng CI vượt B_max)
Filtered 6 Analytes | TEST | 24 | 0.001 | Không chuẩn (Đã loại 1 số lạc nhưng vẫn không chuẩn -> Giữ nguyên dữ liệu gốc) | 1 | 0 | 24 | Không chuẩn (Non-parametric Bootstrap) | 10.15 ± 19.43 | 10.45 ± 20.98 | 1.22 (16.88) [0.00 - 91.23] | 1.23 (15.27) [0.00 - 99.80] | Wilcoxon Signed-Rank test | 143.000 | 0.8414 | Khác biệt không có ý nghĩa thống kê (p >= 0.05) | Median | -2.34% | [-9.02, 5.03]% | -70.21% | 265.67% | N/A | N/A | Không áp dụng / Không khai báo B_max | N/A | N/A | Không áp dụng / Không khai báo B_max | N/A | N/A | Không áp dụng / Không khai báo B_max

## Passing_Bablok_Regression
Tập Dữ Liệu | Chỉ số | N phân tích | Pearson R | Phương trình Hồi quy | Hằng số Intercept A | 95% CI Intercept | Có sai số cố định? | Hệ số Slope B | 95% CI Slope | Có sai số tỷ lệ? | Phiên giải Kết quả
Full Data | Chỉ số H | 133 | 0.410 | PPB = 0.00 + 0.00 * PPA | 0.00 | [0.00, 1.00] | Không | 0.00 | [0.00, 0.50] | Có | CÓ SAI SỐ TỶ LỆ (Slope 95% CI [0.00, 0.50] không chứa 1).
Full Data | Chỉ số L | 133 | 0.523 | PPB = 7.80 + 0.40 * PPA | 7.80 | [5.96, 9.43] | Có | 0.40 | [0.28, 0.53] | Có | CÓ SAI SỐ CỐ ĐỊNH (Intercept 95% CI [5.96, 9.43] không chứa 0). CÓ SAI SỐ TỶ LỆ (Slope 95% CI [0.28, 0.53] không chứa 1).
Full Data | Chỉ số I | 133 | 0.920 | PPB = 0.00 + 1.00 * PPA | 0.00 | [0.00, 0.00] | Không | 1.00 | [1.00, 1.00] | Không | Không có sai số cố định và không có sai số tỷ lệ.
Full Data | Potassium (K+) | 40 | 0.866 | PPB = 0.45 + 0.89 * PPA | 0.45 | [-0.36, 1.48] | Không | 0.89 | [0.62, 1.09] | Không | Không có sai số cố định và không có sai số tỷ lệ.
Full Data | Sodium (Na+) | 40 | 0.914 | PPB = 0.00 + 1.00 * PPA | 0.00 | [0.00, 0.00] | Không | 1.00 | [1.00, 1.00] | Không | Không có sai số cố định và không có sai số tỷ lệ.
Full Data | Chloride (Cl-) | 40 | 0.871 | PPB = 7.33 + 0.93 * PPA | 7.33 | [-14.14, 29.35] | Không | 0.93 | [0.71, 1.14] | Không | Không có sai số cố định và không có sai số tỷ lệ.
Full Data | AST | 40 | 0.995 | PPB = -0.57 + 0.98 * PPA | -0.57 | [-1.94, 0.74] | Không | 0.98 | [0.91, 1.03] | Không | Không có sai số cố định và không có sai số tỷ lệ.
Full Data | LDH | 40 | 0.900 | PPB = 21.77 + 0.85 * PPA | 21.77 | [-4.55, 44.13] | Không | 0.85 | [0.71, 1.00] | Không | Không có sai số cố định và không có sai số tỷ lệ.
Full Data | TEST | 79 | 0.996 | PPB = 0.01 + 1.00 * PPA | 0.01 | [-0.01, 0.01] | Không | 1.00 | [0.98, 1.02] | Không | Không có sai số cố định và không có sai số tỷ lệ.
Filtered 6 Analytes | Chỉ số H | 40 | 0.264 | PPB = 0.00 + 0.00 * PPA | 0.00 | [0.00, 1.00] | Không | 0.00 | [0.00, 0.50] | Có | CÓ SAI SỐ TỶ LỆ (Slope 95% CI [0.00, 0.50] không chứa 1).
Filtered 6 Analytes | Chỉ số L | 40 | 0.341 | PPB = 7.50 + 0.40 * PPA | 7.50 | [4.00, 11.00] | Có | 0.40 | [0.14, 0.67] | Có | CÓ SAI SỐ CỐ ĐỊNH (Intercept 95% CI [4.00, 11.00] không chứa 0). CÓ SAI SỐ TỶ LỆ (Slope 95% CI [0.14, 0.67] không chứa 1).
Filtered 6 Analytes | Chỉ số I | 40 | 1.000 | PPB = 0.00 + 1.00 * PPA | 0.00 | [0.00, 0.00] | Không | 1.00 | [1.00, 1.00] | Không | Không có sai số cố định và không có sai số tỷ lệ.
Filtered 6 Analytes | Potassium (K+) | 40 | 0.866 | PPB = 0.45 + 0.89 * PPA | 0.45 | [-0.35, 1.39] | Không | 0.89 | [0.65, 1.09] | Không | Không có sai số cố định và không có sai số tỷ lệ.
Filtered 6 Analytes | Sodium (Na+) | 40 | 0.914 | PPB = 0.00 + 1.00 * PPA | 0.00 | [0.00, 0.00] | Không | 1.00 | [1.00, 1.00] | Không | Không có sai số cố định và không có sai số tỷ lệ.
Filtered 6 Analytes | Chloride (Cl-) | 40 | 0.871 | PPB = 7.33 + 0.93 * PPA | 7.33 | [-14.32, 29.29] | Không | 0.93 | [0.71, 1.14] | Không | Không có sai số cố định và không có sai số tỷ lệ.
Filtered 6 Analytes | AST | 40 | 0.995 | PPB = -0.57 + 0.98 * PPA | -0.57 | [-2.01, 0.68] | Không | 0.98 | [0.92, 1.03] | Không | Không có sai số cố định và không có sai số tỷ lệ.
Filtered 6 Analytes | LDH | 40 | 0.900 | PPB = 21.77 + 0.85 * PPA | 21.77 | [-9.33, 43.67] | Không | 0.85 | [0.70, 1.03] | Không | Không có sai số cố định và không có sai số tỷ lệ.
Filtered 6 Analytes | TEST | 24 | 0.998 | PPB = -0.00 + 1.01 * PPA | -0.00 | [-0.01, 0.02] | Không | 1.01 | [0.95, 1.09] | Không | Không có sai số cố định và không có sai số tỷ lệ.

## Passing_Bablok_Prediction
Tập Dữ Liệu | Chỉ số | Giá trị PPA Nhập vào | PPB Ước tính (Bootstrap) | 95% CI của PPB Ước tính | Độ lệch Tuyệt đối (PPB - PPA) | 95% CI Độ lệch Tuyệt đối | Độ lệch Tỷ lệ (%) | 95% CI Độ lệch Tỷ lệ (%) | Ngưỡng B_max (Optimal) | Phân loại CLSI (Optimal) | Diễn giải Lâm sàng (Optimal) | Ngưỡng B_max (Desirable) | Phân loại CLSI (Desirable) | Diễn giải Lâm sàng (Desirable) | Ngưỡng B_max (Minimum) | Phân loại CLSI (Minimum) | Diễn giải Lâm sàng (Minimum)
Full Data | Potassium (K+) | 3.00 | 3.12 | [2.92, 3.37] | 0.12 | [-0.08, 0.37] | 3.99% | [-2.82%, 12.23%] | 0.80% | E | Không chấp nhận được (CI vượt hoàn toàn B_max) | 1.70% | E | Không chấp nhận được (CI vượt hoàn toàn B_max) | 2.50% | E | Không chấp nhận được (CI vượt hoàn toàn B_max)
Full Data | Potassium (K+) | 3.40 | 3.47 | [3.36, 3.62] | 0.07 | [-0.04, 0.22] | 2.14% | [-1.24%, 6.44%] | 0.80% | E | Không chấp nhận được (CI vượt hoàn toàn B_max) | 1.70% | D | Nghi ngờ không đạt (Bias > B_max nhưng CI vẫn chạm B_max) | 2.50% | C | Nghi ngờ chấp nhận (Bias <= B_max nhưng CI vượt B_max)
Full Data | Potassium (K+) | 4.50 | 4.44 | [4.30, 4.56] | -0.06 | [-0.20, 0.06] | -1.23% | [-4.44%, 1.37%] | 0.80% | E | Không chấp nhận được (CI vượt hoàn toàn B_max) | 1.70% | C | Nghi ngờ chấp nhận (Bias <= B_max nhưng CI vượt B_max) | 2.50% | C | Nghi ngờ chấp nhận (Bias <= B_max nhưng CI vượt B_max)
Full Data | Potassium (K+) | 6.00 | 5.77 | [5.24, 6.20] | -0.23 | [-0.76, 0.20] | -3.84% | [-12.74%, 3.34%] | 0.80% | E | Không chấp nhận được (CI vượt hoàn toàn B_max) | 1.70% | E | Không chấp nhận được (CI vượt hoàn toàn B_max) | 2.50% | E | Không chấp nhận được (CI vượt hoàn toàn B_max)
Full Data | AST | 32.00 | 30.76 | [29.93, 31.36] | -1.24 | [-2.07, -0.64] | -3.88% | [-6.48%, -1.99%] | 2.70% | D | Nghi ngờ không đạt (Bias > B_max nhưng CI vẫn chạm B_max) | 5.40% | C | Nghi ngờ chấp nhận (Bias <= B_max nhưng CI vượt B_max) | 8.00% | B | Chấp nhận được (Bias có ý nghĩa nhưng CI <= B_max)
Full Data | AST | 40.00 | 38.60 | [37.25, 39.50] | -1.40 | [-2.75, -0.50] | -3.50% | [-6.88%, -1.25%] | 2.70% | D | Nghi ngờ không đạt (Bias > B_max nhưng CI vẫn chạm B_max) | 5.40% | C | Nghi ngờ chấp nhận (Bias <= B_max nhưng CI vượt B_max) | 8.00% | B | Chấp nhận được (Bias có ý nghĩa nhưng CI <= B_max)
Full Data | AST | 400.00 | 391.24 | [366.39, 411.96] | -8.76 | [-33.61, 11.96] | -2.19% | [-8.40%, 2.99%] | 2.70% | C | Nghi ngờ chấp nhận (Bias <= B_max nhưng CI vượt B_max) | 5.40% | C | Nghi ngờ chấp nhận (Bias <= B_max nhưng CI vượt B_max) | 8.00% | C | Nghi ngờ chấp nhận (Bias <= B_max nhưng CI vượt B_max)
Full Data | LDH | 135.00 | 135.77 | [128.21, 141.33] | 0.77 | [-6.79, 6.33] | 0.57% | [-5.03%, 4.69%] | 1.60% | C | Nghi ngờ chấp nhận (Bias <= B_max nhưng CI vượt B_max) | 3.10% | C | Nghi ngờ chấp nhận (Bias <= B_max nhưng CI vượt B_max) | 4.70% | C | Nghi ngờ chấp nhận (Bias <= B_max nhưng CI vượt B_max)
Full Data | LDH | 225.00 | 211.74 | [202.54, 225.00] | -13.26 | [-22.46, 0.00] | -5.89% | [-9.98%, 0.00%] | 1.60% | D | Nghi ngờ không đạt (Bias > B_max nhưng CI vẫn chạm B_max) | 3.10% | D | Nghi ngờ không đạt (Bias > B_max nhưng CI vẫn chạm B_max) | 4.70% | D | Nghi ngờ không đạt (Bias > B_max nhưng CI vẫn chạm B_max)
Filtered 6 Analytes | Potassium (K+) | 3.00 | 3.11 | [2.93, 3.34] | 0.11 | [-0.07, 0.34] | 3.83% | [-2.28%, 11.46%] | 0.80% | E | Không chấp nhận được (CI vượt hoàn toàn B_max) | 1.70% | E | Không chấp nhận được (CI vượt hoàn toàn B_max) | 2.50% | D | Nghi ngờ không đạt (Bias > B_max nhưng CI vẫn chạm B_max)
Filtered 6 Analytes | Potassium (K+) | 3.40 | 3.47 | [3.36, 3.60] | 0.07 | [-0.04, 0.20] | 2.06% | [-1.16%, 5.94%] | 0.80% | E | Không chấp nhận được (CI vượt hoàn toàn B_max) | 1.70% | D | Nghi ngờ không đạt (Bias > B_max nhưng CI vẫn chạm B_max) | 2.50% | C | Nghi ngờ chấp nhận (Bias <= B_max nhưng CI vượt B_max)
Filtered 6 Analytes | Potassium (K+) | 4.50 | 4.45 | [4.32, 4.57] | -0.05 | [-0.18, 0.07] | -1.17% | [-4.00%, 1.51%] | 0.80% | E | Không chấp nhận được (CI vượt hoàn toàn B_max) | 1.70% | C | Nghi ngờ chấp nhận (Bias <= B_max nhưng CI vượt B_max) | 2.50% | C | Nghi ngờ chấp nhận (Bias <= B_max nhưng CI vượt B_max)
Filtered 6 Analytes | Potassium (K+) | 6.00 | 5.78 | [5.31, 6.19] | -0.22 | [-0.69, 0.19] | -3.59% | [-11.50%, 3.22%] | 0.80% | E | Không chấp nhận được (CI vượt hoàn toàn B_max) | 1.70% | E | Không chấp nhận được (CI vượt hoàn toàn B_max) | 2.50% | E | Không chấp nhận được (CI vượt hoàn toàn B_max)
Filtered 6 Analytes | AST | 32.00 | 30.77 | [30.02, 31.37] | -1.23 | [-1.98, -0.63] | -3.85% | [-6.17%, -1.96%] | 2.70% | D | Nghi ngờ không đạt (Bias > B_max nhưng CI vẫn chạm B_max) | 5.40% | C | Nghi ngờ chấp nhận (Bias <= B_max nhưng CI vượt B_max) | 8.00% | B | Chấp nhận được (Bias có ý nghĩa nhưng CI <= B_max)
Filtered 6 Analytes | AST | 40.00 | 38.64 | [37.46, 39.57] | -1.36 | [-2.54, -0.43] | -3.41% | [-6.36%, -1.09%] | 2.70% | D | Nghi ngờ không đạt (Bias > B_max nhưng CI vẫn chạm B_max) | 5.40% | C | Nghi ngờ chấp nhận (Bias <= B_max nhưng CI vượt B_max) | 8.00% | B | Chấp nhận được (Bias có ý nghĩa nhưng CI <= B_max)
Filtered 6 Analytes | AST | 400.00 | 391.67 | [369.57, 411.99] | -8.33 | [-30.43, 11.99] | -2.08% | [-7.61%, 3.00%] | 2.70% | C | Nghi ngờ chấp nhận (Bias <= B_max nhưng CI vượt B_max) | 5.40% | C | Nghi ngờ chấp nhận (Bias <= B_max nhưng CI vượt B_max) | 8.00% | A | Hoàn toàn chấp nhận được (Bias không khác 0 và CI <= B_max)
Filtered 6 Analytes | LDH | 135.00 | 135.86 | [127.13, 141.42] | 0.86 | [-7.87, 6.42] | 0.64% | [-5.83%, 4.76%] | 1.60% | C | Nghi ngờ chấp nhận (Bias <= B_max nhưng CI vượt B_max) | 3.10% | C | Nghi ngờ chấp nhận (Bias <= B_max nhưng CI vượt B_max) | 4.70% | C | Nghi ngờ chấp nhận (Bias <= B_max nhưng CI vượt B_max)
Filtered 6 Analytes | LDH | 225.00 | 211.88 | [202.19, 224.21] | -13.12 | [-22.81, -0.79] | -5.83% | [-10.14%, -0.35%] | 1.60% | D | Nghi ngờ không đạt (Bias > B_max nhưng CI vẫn chạm B_max) | 3.10% | D | Nghi ngờ không đạt (Bias > B_max nhưng CI vẫn chạm B_max) | 4.70% | D | Nghi ngờ không đạt (Bias > B_max nhưng CI vẫn chạm B_max)